南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 红外光灸疗仪技术参数：

1、可在环境温度5℃～40℃、相对湿度＜80%、大气压范围700hPa～1060hPa环境下运行。

2、需采用AC220V 50Hz的电源。

*3、需配备≥10.1寸触摸屏，可全屏操作，界面简洁，优化临床使用的治疗效率。

4、需为柜式一体机型，推车式设计，并带锁止万向轮，各种角度可灵活转动。

5、需为单治疗头输出模式。

6、温度设定范围需在30℃～60℃，每5℃可调。

7、时间设定范围需在1～60min，每1分钟可调。

8、红外光波长范围需在760nm～1000nm。

9、光功率需≥8mw。

10、单个光源的照射面积需≥40cm²。

11、工作状态下噪声值需≤ 60dB(A)。

12、可连续工作时间需≥4h。

- 神经外科手术基础器械技术参数：

- 需包含：180mm脑膜剪刀1把、220mm，横齿 脑部直形镊1把、220mm，无齿 脑部枪形镊1把、160mm头皮夹钳 1把、弓形手摇钻（带4个钻头）1套、150mm，锐 脑膜挑针1根、240mm脑膜剥离器1把、240mm，带孔 双头剥离器1把、90*60mm脑自固牵开器1把、200*11*13mm脑压板2套、200*15*18mm脑压板2套、500mm线锯条1根、340mm线锯导板1块、1对线锯把手、180*中3.0mm、柔性可控吸引管1根、180*中5.0mm柔性可控吸引管1根、160*2.0mm吸引管1根、160*4.0mm吸引管1根、T型中3.0mm快速钻颅穿刺锥1把、170mm快速钻颅穿刺锥1把、123*2.7mm吸引针1根、123*3.2mm吸引针1根、123*3.6mm吸引针1根、200*8.0mm骨膜剥离器1把、190mm骨撬1把、220*6.0mm，左侧双关节咬骨钳1把、210*3.0mm刮匙1把、210*8mm刮匙1把、150mm探针1根、205*5.5mm后颅凹咬骨钳1把、170*3*4mm乳突牵开器1把、280*30mm 4*4mm后颅凹牵开器1把、330mm,弹簧头皮拉钩1根、150mm头皮夹钳1把、弹簧拉钩4根、5.0mm侧头双关节咬骨钳1把、7.0mm双关节后颅凹咬骨钳1把、颅骨咬骨钳1把。

- 2、医疗器械管理类别应达到I类。

3、器械表面应光滑平整，不得有裂纹、斑疤、锋棱(刃口除外)、毛刺等缺陷。

4、器械的耐腐蚀性能应不低于YY/T 0149-2006 中沸水试验b 级的要求。

5、各部件转动灵活，无卡滞现象，锁齿块锁紧牢固，退开灵活。

6、器械应经热处理，其硬度应符合整体硬度38～54 HRC的规定。