南宁市第二人民医院采购设备技术参数

中频电疗仪技术参数：

1、需为二通道输出方式，为同步或异步输出；含两组中频电疗法，含一组干扰电疗法。

2、能存储≥35个处方，主要临床范围适用于颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗。

*3、输出信号的工作频率范围在2KHz～10KHz，其允差为±10%。

4、在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

*5、输出的调制频率范围在0Hz～150Hz, 允差±10%。

6、其干扰电（干涉波）差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值。

7、其干扰电干扰电（干涉波）动态节律在4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。

8、调制度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

9、其干扰电（干涉波）差频变化周期为15s～30s，允差±10%。

*10、需有≥9种输出的调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。

11、纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA。

*12、需具有透热功能，分为六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃。

13、输出电流需为198档连续递增/递减调节，每档递增/减量为0.5mA。

14、需通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。