南宁市第二人民医院采购设备技术参数

生物安全柜技术参数：

1、气流模式需为30%外排，70%循环。

2、生物安全柜需通过YY0569-2011、Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022 生物安全柜认证。

3、流入气流平均风速需≥0.52m/s，下降气流平均风速需≥0.32m/s。

4、送风过滤器与排风过滤器需采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率需≥99.9995%。

5、需具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙需具备负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互。

6、洁净级别需为10级的工作环境。

7、需具备LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数。

8、需能在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，需具有过滤器失效声光报警功能。

9、前窗需采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度。

10、紫外灯需安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时需具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长。

11、照明灯需安装在工作区前部，需采用两根高亮度LED灯管，照度可达1000lx以上。

12、前窗玻璃需采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全。

13、前窗玻璃需可下滑，能方便操作者在安全柜外的无污染区从前窗玻璃上部深入至玻璃内侧清洗，无需将头探入安全柜可彻底清洗安全柜。

14、需配备双路压力传感器，能实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警。

15、需具备有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示。

16、需具有关门监测功能，未关严门有声光报警提示。

17、需具有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示。

18、需具有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示。

19、需具有报警代码显示提醒设计。

20、需具有前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能。

21、负压风道设需有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体。

22、高效过滤器与风机的维修、更换需能在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，保证维修保养快捷。

23、需为一体式搁手板大平面设计，与胳膊的接触面积更大，人员操作更舒适。

24、上柜体底部结构需为可搬抬结构设计，便于叉车搬运及人工搬抬放置上柜体，安全方便。

25、柜内电源虚伪双防水插座设计，插座需位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便。

26、安全柜侧边需具有水阀、气阀孔交错设计。

27、柜体底座下方需没有横撑横杆设计，全敞开空间方便放置或移动物品及方便座椅推进

脚轮与支架一体化设计，方便柜体实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面。

28、外部尺寸需≤（L×D×H）1100mm×760mm×2250mm，方便安放安装。

29、内部尺寸需大于或等于（L×D×H）900mm ×580mm×650mm，保证空间内存大。

30、需通过ISO14001环境管理体系认证。

31、需通过BSI英标ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证。

32、需通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。

33、需通过国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。

精密空调技术参数：

1、总制冷量需不小于36.8KW。

2、总显冷量需不小于33.2KW。

3、风量需不小于11800m³/h。

4、空气过滤器需为G4。

5、压缩机类型需为涡旋压缩机。

6、电加热需不大于9kW。

7、电极加湿需大于8kg/h。

8、标准机外余压需20~300Pa可调。