南宁市第二人民医院采购设备技术参数

全自动电子血压计技术参数：

1、需适用于测量成人血压、脉率和脉搏波波形。

2、测量原理需为示波法，放气过程需能测量血压。

3、测量范围需在血压需≥0mmHg～300mmHg内，脉率需在35 bpm～185 bpm范围内。

4、血压测量精度需≤±3mmHg，脉率测量精度需在35bpm～100bpm范围内，误差需≤±2bpm。

5、压力测量分辨率需≥1mmHg；  脉率测量分辨率需≥1bpm，适用臂围需在16cm～43cm范围内。

6、病例存储容量需≥2000例。

7、液晶屏需支持动画演示操作流程及显示注意事项。

8、需能根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，脉搏波、病例、测量可信度需能显示。

9、需能支持人机交互式操作。

10、袖带驱动方式需为电机自动裹袖带，需能模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度。

11、血压计工作模式需为智能充气、线性放气。

12、需具备臂姿确认功能，能通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度。

13、需具备USB接口联网。

14、需具备语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。

15、需具有病例管理功能。

16、需可直接在液晶显示屏对存储的病例进行管理。

17、需可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理。

18、 需具备卷筒角度可调功能，可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响。

19、需支持外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入。

20、电磁兼容性：射频发射水平需达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求。

21、需支持连接热敏打印机，报告单采用自动切纸的热敏打印。

全自动电子血压计配套移动电源技术参数：

- 需可与科室原有全自动电子血压计及仪器配套使用。

- 需可配套定制移动台车，用于固定移动电源。

- 输出功率需≥500W 。

- 输入电压需为交流:AC 110V~220V 50/60Hz ，太阳能风能直流需为18-36V 输入，车载需12V输入，不加控制器。

- 输出电压需为220V 50Hz/110V 60Hz。

- 直流输出需为12V/4A四个 USBSV/2A 四个。

- 停电反应时间需≤5 毫秒。

- 电池循环寿命需≥ 500次。

- 尺寸需≤11*13.5*28cm。

- 停电后在保证不关机的情况下，需可为普通台式电脑持续供电不小于3小时。

11、需具备过压、欠压、高温、低温、过流、过载、短路、等保护功能。

无线温湿度采集器设备升级技术参数：

1、需采用容量≥6000mAh可充电锂电池供电，寿命需≥3年，现场拆机检验，查看电池标签。需带显示屏，可显示温度、电量、中文菜单功能键。

2、记录仪需用户可自行拆卸维护以便于探头精度年度校准。

3、温度测量需在范围：-10～65℃内；温度精度需≤±0.5℃，湿度测量需在范围：0～100%内，湿度测量精度需≤±5%。

4、设备需具有USB接口，可用于充电和设备功能设置。

5、需自带数据存储功能（内存需≥6万条记录），可自行存储接收的实时数据。与网关断线后可以提供连接中断提醒功能，并在网络恢复时自动上传存储的数据。

6、需提供电池电芯安全性相关的UN38.3报告。

7、需具有国家机构认可的权威机构出具的MSDS检测报告。出具具有CMA标识的第三方专业检测机构的产品抗静电性能的测试报告。

无线深低温记录仪设备升级技术参数：

1、需采用容量≥5000mAh可充电锂电池供电，寿命≥3年，现场拆机检验，查看电池标签。需带显示屏，可显示温度、电量、中文菜单功能键。

2、记录仪需用户可自行拆卸维护以便于探头精度年度校准。

3、温度测量需在范围：-40～65℃内；温度精度需≤±0.5℃，湿度测量需在范围：0～100%内，湿度测量精度需≤±5%。

4、设备需具有USB接口，可用于充电和设备功能设置。

5、需自带数据存储功能（内存需≥6万条记录），可自行存储接收的实时数据。与网关断线后可以提供连接中断提醒功能，并在网络恢复时自动上传存储的数据。

冷链智能网关技术参数：

1、需为4G网络传输，需支持上传数据到服务器。

2、需具备网络自动重连技术，并自带数据存储功能（内存需≥10万条记录），可自行存储接收的实时数据。网络断线后可以提供网络中断提醒功能，并在网络恢复时自动上传存储的数据。

3、需可设置上传间隔1分钟～24小时。

4、需可支持同时连接150以上个无线温度智能记录仪或无线智能温湿度记录仪。

5、需采用容量≥6000mAh可充电锂电池。现场拆机检验，查看电池标签，显示屏具有温湿度显示功能，可显示设备的连接数。

6、上传时间、采集时间，报警温区等配置需可以远程修改,远程监测设备运行状态。

7、需可以实现远程升级功能。

8、本地端需自带超温报警、声光报警、断电报警功能。

9、抗跌落需达到国标要求1.2米及以上。

10、需具有国家权威机构出具的ⅡB及以上防爆认证证书。