南宁市第二人民医院采购设备技术参数

病人监护仪技术参数：

- 整机需为一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

- 需≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，需≥8通道波形显示。

- 屏幕需采用最新电容屏非电阻屏。

- 显示屏需可支持亮度自动调节功能。

- 屏幕倾斜需在10~15度范围内设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

- 需支持遥控器无线远程操作监护仪。

- 需内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

- 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度需为防除颤CF型。

- 监护仪设计使用年限需≥8年。

- 监护仪清洁维护支持的清洁剂需≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

- 监护仪主机工作大气压环境需在57.0~107.4kPa范围内。

- 监护仪主机工作温度环境需在0~40°C范围内。

- 监护仪主机工作湿度环境需在15~95%范围内。

- 防水等级需≥IPX2，提供机器标贴。

- 整机需满足抗跌落设计通过≥0.75米6面跌落测试。

- 需配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏。

- 心电监护需支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- 心电算法需通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

- 心电波形扫描速度需支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

- 需提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

- 需支持≥22种心律失常分析,包括房颤分析。

- QT和QTc实时监测参数测量需在200～800 ms范围内。

- 需支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 需具备SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

- 需支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 需配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

- 需具备≥4种测量模式，包括手动，自动，连续和序列测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

- 无创血压成人测量，收缩压需在25~290mmHg范围内，舒张压需在10~250mmHg范围内，平均压需在15~260mmHg范围内。

- 需提供辅助静脉穿刺功能。

- 需支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册需提供报警限自动设置规则。

- 需支持肾功能计算功能。

- 需具有图形化技术报警指示功能，能帮助医护团队快速识别报警来源。

- 需支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，需支持选择不同趋势组回顾。

- 需具备≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 需具备≥1000组NIBP测量结果。

- 需具备≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

- 需支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

- 需支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

- 需支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

- 需支持监护仪≥4种模式，包括夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

- 需具备可升级配置临床评分系统，MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

- 需能提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

- 需能提供计时器功能，界面区需提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

- 需支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

- 动态趋势界面需可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

空气压力波治疗仪技术参数：

1、电源电压需具有AC220V，频率50Hz，输入功率需具有 200VA。

2、压强设置范围需在3-32kPa连续可调，调节步长1kPa，允许误差在±2kPa。

3、时间设定范围需在1-60min，调节步长1min,允许误差在±0.25%。

4、输出控制方式需具备二路输出，可连接各部位气囊。

5、显示方式需具备彩色LCD。

6、主机尺寸需不低于360*270*175mm。

7、主机质量需≤12kg。

8、充气速需在7-25秒/腔范围内，调节步长控制在1秒/腔。

9、工作模式需具备有不少于10种气室充气循环方式。

10、显示内容需具备有工作模式、剩余时间、设置压强、显示当前气囊内产生的治疗压强。

11、压强显示单位需具备有可选kPa与mmHg两种计量单位。

12、需具有连接管路防止接错的装置或标识。

13、需具有过压保护功能。

14、安全防护需具备提供手动释压与急停开关两种措施。

15、气囊需具备6腔气囊，层叠设计，有效防止体液倒流。

16、充气模式需包括逐个循环充气、持续加压模式、单气囊充气模式、三气囊充气模式、从近心端到远心端充气、从远心端到近心端充气。

17、噪声需≤65dB(A)。

18、需具有内置锂电池在断电的情况下设备可以正常工作。

注射泵技术参数：

1、需能自动识别规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml所有符合标准的注射器。

2、需具有≥9种输液模式，包括速度模式、时间模式、体重模式、首剂量模式、微量模式、梯度模式、序列模式、TIVA 模式、级联模式(配合多通道输注工作站)等。

3、速率范围需在0.1-2000ml/h内, 需能以0.1 ml/h 递增。

4、预置量需在范围：0.1-9999ml (最小增量1)范围内。

5、需支持自动锁屏，自动锁屏时间需可调。

6、注射精度需≤±2%、机械精度需≤±1%。

7、需具备≥3种快进方式，包括手动快进、快速定量快进、自动快进。

8、KVO 速度需在0.1-5.0mL/h范围内可调。

9、触摸屏操作需为全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

10、更改速度时需不用中断输液。

11、在输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联

序号重复、无法启动注射、遗忘操作等需具备警报功能。

12、需能够存储、回放≥2000组历史信息记录。

13、界面背景颜色需具备≥7种颜色的界面风格可供选择，用于区分不同的药物危重等级。

14、需具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值。

15、无需任何配件需能支持两个泵之间叠加；注射泵模块需单独标配提手，方便转运外出检查。

16、内置锂电池在中速(5ml/h) 状态下需至少能工作时间6小时。