南宁市第二人民医院采购设备技术参数

供氧系统氧气吸入器技术参数：

- 需具备≥七种吸氧模式，包括鼻导管吸氧、面罩一级吸氧、雾化一级吸氧、高流量一级吸氧、高流量饱和吸氧、高流量饱和吸氧联合一级吸氧、高流量饱和吸氧联合雾化吸氧。

- 氧气插头设备端需为M16×1螺纹口，中心供氧端根据各医院设备带情况，配备与之相匹配的插口。

- 氧源工作压力需在0.1～0.5MPa范围内。

- 储氧缓冲罐容量需≥600 ml，并配备压力安全阀，预防压力过高而导致氧气泄露。

- 呼吸调节器吸氧阻力需≤300 Pa。

- 需具备一级吸氧、高流量饱和吸氧两种患者连接接口，可单独使用或者联合使用。

- 高流量饱和吸氧需具备吸气时才会有氧气流出（即按需供氧）的功能，呼气时氧气调节器自动关闭，避免氧气的浪费。

- 侧面湿化瓶连接口可连接湿化瓶实现高流量湿化吸氧。

- 供氧系统氧气吸入器需表面光洁、平整，色泽均匀。不得有开裂、划痕等缺陷。

- 吸氧插座需配备标准(国标/欧标)氧气接口，可连接中心供氧接口、氧气罐接口和制氧机接口。

- 一级吸氧及饱和吸氧流量计需为 0—30L/min量程。

- 需具备治疗时间提示功能，可预设单次治疗时间，到时自动提醒。

- 高流量饱和吸氧器主机与移动支架之间需采取滑动拆卸,螺钉固定。

- 移动支架需便于在病房内移动设备，高度适宜，稳定性好，底座配备万向轮 ,到位后可以固定防止滑动。

经颅电刺激仪技术参数：

- 需具备刺激模式≥四种，包含直流电刺激（tDCS）、正弦波刺激（tACS）、方波刺激（tPCS）、随机噪声刺激（tRNS）；

- 直流电刺激的刺激强度需在0mA～2mA范围内，调节步进需为0.01mA，输出电流误差需不大于±10%；

- 正弦波刺激的频率需在1Hz～99Hz范围内；调节步进需为1Hz；输出频率误差需不大于±5%；刺激强度需在0mA～2mA范围内；幅值步进需为0.01mA；输出电流误差需不大于±10%；

- 刺激脉宽需在3.36ms～332ms范围内；脉宽误差需不大于±5%；

- 方波刺激的脉冲频率需在1Hz～99Hz范围内，调节步进需为1Hz，输出频率误差需不大于±5%；刺激强度需在0mA～2mA范围内，调节步进需为0.01mA，输出电流误差需不大于±10%；刺激脉宽需在4.98ms～500ms范围内，脉宽误差需不大于±5%；

- 随机噪声刺激的采样点个数需为2560±10%；刺激强度的电流强度需在0mA～2mA范围内,调节步进需为0.01mA；

- 需为一体化模式，穿戴式主机集成刺激电极，可便捷固定在头部，提供患者电刺激；

- 需具备个体化调节功能，可根据头型大小调节头盔松紧；可调节电极方向，有效接触所要刺激的脑区；

- 需具备无线连接功能，控制器与穿戴式主机以无线方式连接，在无障碍环境下无线传输的有效距离需≥15米；

- 需配备电极材料，需采用导电硅胶材质，相对于金属电极具有更优异的耐盐雾腐蚀性，耐用经济。

- 电极片需采用挤压袋设计，可方便将标准配方、特定容量的导电液于袋内浸润海绵电极，无需用户自行配置导电液；

- 连续工作时间需≥2小时。

中频电疗仪参数：

- 设备需采用中文菜单操作，界面需采用不小于7寸大屏幕彩色液晶屏显示，icontrol智能控制系统。

- 输出通道需含一组二维干扰电疗法、两组中频电疗法。

- 干涉波（干扰电）需具有全开放式自编程系统。

- 低频调制中频电疗法工作频率范围需在2KHz～10KHz；干涉波波频率范围需在2KHz、3KHz、4KHz、5KHz。

- 涉波差频频率发需在0～200Hz范围内；低频调制频率需在0Hz～150Hz范围内。

- 最大输出电流需≤100mA，含直流分量时，输出电流需≤80mA。

- 设备在不同负载下的输出电流变化率需≤10%。

- 干涉波治疗波形需为正弦波；调制波形需电疗仪输出的调制波形需具有方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。

- 设备调幅度需为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

- 差频变化周期：其干扰电差频变化周期需在15s～30s范围内；干涉波动态节律需小于4s。

- 电疗仪需具有抽吸电极功能，其抽吸力应可调节，最大负压值需≥30KPa。

- 最大透热温度：电疗仪应用部分的最大发热温度需≤60℃。

- 设备需多种电极可用：吸附电极和传统加热电极治疗方式需相互转换。