南宁市第二人民医院采购设备技术参数

注射泵技术参数：

1、恒速模式下,需具有10种单位自动进行换算,无需人工换算需具有:mL/h、mL/min、mg/h、ug/h、mg/min、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min。

2、注射速率需在此范围内:5m1注射器0.1-150m1/h，10m1注射器0.1-300m1/h，20m1注射器0.1-600m1/h，30m1注射器0.1-900m1/h，50(60)m1注射器0.1-1200m1/h。

3、需内置多种品牌的5m1、10m1、20m1、50(60)m1规格注射器供选用,需能自动识别注射器规格。

4、注射量误差需在±2.0%(机械误差±1%)范围内。

5、阻塞压力报警需可以设置低、中、高三个级别:低300±100mmHg、中500±150mmHg、高900±200mmHg。

6、需具有快速推注BOLUS功能,BOLUS速度需在150mL/h~1200mL/h内可调。

7、KV0速率需在0.1-5m1/h范围内。

8、可预设总量需在0.1～1000m1范围内。

9、注射总量积累需在0.0001～999999m1范围内。

10、需具有友好的人机界面:需具有不小于3.0寸TFT真彩屏幕,需具有中文大字体显示界面,需在6米内屏幕显示清晰可见。

11、需为交直流两用:AC100-245V、50/60Hz，电池需具有电池容量显示,充电10小时以上需可以持续工作5小时以上。

12、工作环境适应能力：环境温度需在5℃～40℃范围内；相对湿度需≤90%；大气压力范围需在700～1060hpa

13、需为II类CF型IP23。

多参数数字遥测收发器技术参数：

1、需配备不低于1.46英寸OLED彩色显示屏，分辨率需不低于128×128。

2、需可显示床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示等内容。

3、需支持心电导联脱落显示提示，确保导联良好的连接状态。

4、需支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示。

5、需可显示ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示。

6、需标配挂带包，便于病人随身携带。

7、防水等级需不低于IPX7 。

8、需具有自动关屏功能，在无操作时进入具低功耗模式。

9、需具备智能识别功能:智能识别心电导联线（3/5导，欧/美标），无需特别设置。

10、ECG测量：需支持3/5导心电监测；HR成人测量范围需从15bpm 到300bpm ，小儿测量范围需从15bpm 到 350bpm。

11、Resp测量：成人测量范围需从0rpm到120rpm，小儿测量范围需从0 rpm 到150 rpm

；分辨率需不低于1rpm，精度需不低于±2rpm。

12、SpO2测量：测量范围需包含：0-100% ；分辨率需不低于1%；精度需不低于±2%（70% ～ 100%）。

13、需具有一键实现呼叫护士功能，保证监护安全。

14、需具有更换电池不掉电功能（支持取下电池后20秒时间内不掉电）。

15、需支持监护数据的存储及回顾，时长需不低于1.5小时。

16、需支持通过内置WIFI将数据上传遥测中央站。

17、需支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能。

18、需具备起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示。

19、需支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容。

痉挛肌低频治疗仪技术参数：

1、输出波需具备形A、B两组模式，均属于无极性双向不对称的脉冲。

2、输出脉冲周期需在1s～2s范围内可调，允差±15%。

3、输出脉冲宽度需在0.1ms～0.5ms范围内可调，允差±30%。

4、B组输出脉冲需比A组输出脉冲延时出现，延时时间范围需在 0.1s～1.5s可调，允差在±15%。

5、A、B两组输出强度脉冲电流峰值Ip需在0mA～99mA范围内可调，最大输出值允差在±15%。

6、需具备定时设置功能，可分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，允许偏差在±5%。

7、需具备有误调指示功能，当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示。

8、输出的直流分量应为零,允差应小于1mA。

9、仪器需具备连续工作的性能，连续工作时长应不少于4h。

脑电仿生电刺激仪技术参数：

1、使用工作环境需满足：温度在5℃～40℃；相对湿度在10%～80%；大气压力在700hPa～1060hPa；使用的电源需为AC220V±10%  50Hz±2%。

2、需为柜式一体机型，并带有推车设计加锁止万向轮，可各种角度灵活转动。

3、需具备一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现。

4、输出路数需为双通道独立输出模式。

5、需具备交变电磁场治疗、变频振动按摩、小脑顶核电刺激、肢体电刺激等功能。

6、磁疗部分与电疗部分需可同时使用，也可单独使用。

7、电刺激需具备常规、夜间、脉冲、连续等治疗模式。

8、电刺激在常规、夜间、脉冲等模式治疗中需不超过30分钟，连续模式治疗中需不超过99分钟，步长在1分钟。

9、磁疗磁场频率需达到50Hz±2%。

10、变频磁疗治疗强度需具备强弱挡可调，弱档需在3～9mT范围内，强档需在10～17mT范围内。

11、专用磁治疗帽需具备成人款和儿童款两种，治疗帽治疗头数目需≥7个。

12、需具备微振功能，振频调节可分为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz四挡可调，允许偏差±10%；

振幅调节可分为0V、10V、16V、27V四挡可调，允许偏差±10%。

13、主极脑电输出频率需为无序波。

14、主极脑电基本频率需达到4种，需满足：基本频率1为23.81Hz、基本频率2为15.87Hz、基本频率3为15.87Hz、基本频率4为11.90Hz。

15、主极脑电脉宽需达到700us±15%。

16、主极脑电输出幅度需在0～80范围内，无量纲数。

17、辅极肢体电基本频率需达到4000Hz±15%。

18、辅极肢体电脉宽需达到120μs±15%。

19、需具有≥10个辅极肢体电针对性治疗自动处方。

20、辅极肢体电输出幅度需在0～90范围内，无量纲数。

中央监护系统技术参数：

1、需支持心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧(SPO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、有创血压(IBP)、呼末二氧化碳（ETCO2）、麻醉气体（AG）、无创心排（ICG）、有创心输出量（C.O.）、麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。

2、需具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪。

3、需具有多屏显示功能，单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。

4、该中央监护系统可连接病床数需≥128床，可满足临床科室不同病床数量的集中监护需要。

5、中央监护系统可与床旁机需双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制，使操作更省时、更有效、更方便。

6、需具有可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。

7、需具有病人管理功能，可支持查询、编辑、删除操作。

8、需具有支持多条件查询功能，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。

9、需具有支持病人数据回顾功能，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾；需具有支持数据导入、导出功能。

10、需具有海量数据存储功能，拥有≥20,000个历史病人监护数据的存储与回顾。

11、需具有≥五种计算功能，包括药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算等。

12、需具有使用权限管理功能，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。

13、需支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统。

脉冲空气波压力治疗仪技术参数：

1、电源需能满足：AC220V±10%、50Hz±2%。

2、工作方式需具有可连续工作模式。

3、输入功率需不小于≤200VA。

4、治疗时间需在0～99分钟、间歇时间0～99秒、保持时间0～12秒均可调节。

5、需具有8腔体叠加气囊设计，保证挤压充分需无死角；每腔体压力需可单独任意调节，需可做到梯度压力、零压力跳过。

6、需能同时连接2个8腔充气套筒。

7、治疗模式需具备ABCDEFGHIJ模式（ 10种自选模式）和静脉、水肿、动脉、按摩4种预置模式组合；需可以自定义组合模式。

8、循环治疗压力需在设定0～200mmhg连续可调，精度±10mmhg范围内。

9、环境温度范围需在5～40℃。

10、相对湿度范围需≤80%。

11、大气压力需在86.0～106.0 kPa范围内。

12、需配备平板电脑触摸屏和安卓操作系统，界面靓丽操作简单方便。

13、需具有储存病例及查询病例功能，方便临床操作，提高工作效率。

14、需为立体柜式设计，可存放备品备件，并具有刹车功能，方便移动灵活。