南宁市第二人民医院采购设备技术参数

体视显微镜技术参数：

- 需具备平行光路变焦系统、机身变倍体，机身变倍体需采用复消色差光学组件，并具备高品质色差校正水平性能，图像清晰，没有色边。

- 变倍范围需满足：0.63X（NA:0.019）- 8X(NA:0.105)（0.63/1/2/3/4/6/8x档位）。

- 变倍比需达到12.7:1，低倍需具有宽广的视野，可完整观察≥35mm的培养皿。

- 需配备双目镜筒，目镜筒倾斜角度需≥20°，瞳距调节范围需在48~75mm之间。

- 需配备10x目镜，视场数需≥22mm，双侧目镜均可调节屈光度。

- 需配有1x平场复消色差宽视野物镜，工作距离需≥70mm。

- 需具备调焦机构带防滑动机构，可准确调焦定位，调焦范围需≥50mm。

- 可安装于IVF工作站内，能使用IVF工作站的透射照明光源。

宫腔镜技术参数：

- 主体镜工作长度需达到205mm±3%、视向角30°±5%、视场角60°±15%。

- 内窥镜分辨率需≥9.361p/mm，内窥镜照度＞1500lx。（工作距离为10mm时）。

- 内窥镜镜体采用进口医用不锈钢材质，带有方向标。

- 内窥镜需采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥、型光学系统，柱状晶体排列技术。

- 可持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，流量高，进出水通道通畅。

- 内窥镜与鞘套需为一体化设计，无需反复拆卸，镜子不易受损，镜子寿命更长。

- 进出水通道需可360°旋转，避免宫颈口损伤，防止水路管缠绕。

- 需具备全自动磁片闭合操作通道，喇叭型器械插入口。

- 需具备诊断—治疗一体，镜体头端需无创设计，最大插入部外径≤6.0mm

- 需满足高温高压方式或过氧化氢低温等离子灭菌方式

- 需配备活检钳、异物钳、剪刀等器械。

- 器械工作长度需达到400mm，直径需达到2.0mm。

- 器械需能360°旋转，医生易操作，方便手术。

- 器械需可拆卸，分为钳杆和手柄，易操作，更换节约成本。

低频神经肌肉治疗仪技术参数：

- 电刺激通道数量需≥ 2 个。

- 输出频率需满足10Hz-20Hz-50Hz，输出脉宽≥300μs。

- 电刺激波形需≥5种时间模式，包括延迟时间、上升时间、平台时间、下降时间、休息时间等。

- 刺激电流强度需满足0-99.5mA（负载电阻 1000Ω），调节精度需≤0.5mA。双通道需单独柱状图显示，清晰直观。多阶段电流需可单独设置。

- 电刺激类型需具有双相脉冲波

- 预置治疗程序需≥7 个，包含一类肌纤维电刺激、常规 TENS 止痛治疗、促进血液循环（小循环）、促进血液循环（大循环）、二类肌纤维电刺激、肌肉放松治疗、腹直肌分离治疗等。

- 预置默认治疗时间需≥30 分钟，需允许调节范围：1-60 分钟，调节精度需≤1min。需满足治疗结束后5分钟内，无任何按键操作，自动关机，以节省电池电源。

- 需使用 2 节 5 号（AA）1.5V 碱性电池或 2 节 1.2V 镍氢可充电电池方便移动操作治疗。

- 设备尺寸需≤142*58*30mm，重量需≤200g。方便携带，操作简单可供床边或移动使用。

- 设备需具有暂停按钮，方便治疗过程中可随时暂停或终止程序，以保证治疗安全。

- 需具备按键锁定功能，治疗过程中10s内若无任何按键操作，按键需锁定，防止误触。

- 需具备输出开路提醒功能，输出回路接触不良或者负载电阻太大时显示屏。

视野计技术参数：

1、最大颞侧范围需满足单900或双1800。

2、检测距离需≥30cm。

3、视野屏背景亮度需≥31.5asb（100cd/㎡）。

4、视标亮度需在0.08asb~10000asb范围内。

5、刺激光能级需≥50级，每级1db。

6、视标尺寸需满足GoldmannⅢ级别。

7、视标呈现时间需≥200ms。

8、需具备Heijl-Krakau盲点检测功能，实时凝视监视，凝视跟踪功能。

9、需具备腮托移位功能，通过感应原理实现全自动移位。

10、需具备≥4种检测方法，包含阈值、筛选、盲点检测、复检等。

11、需满足国际通用随机检查模式。

- 中心视野范围需包含T10-2,T24-2,T30-2；周边视野范围需包含T60-4,S60；全视野范围需包含SF-81,SF-120,SF-135。

13、水平视野：刺激点沿水平子午线鼻侧/颞侧最大离心角需不大于900±10，判断单眼视力障碍且优眼水平视力有无狭窄或缺损。

14、需具备≥5种软件特性分析，包括VFI视野指数分析、GHT青光眼半视野分析、单视野分析、HISA智分析、单视野分析等。

15、需具备联网共享文件检索功能，且采用数据库的文档管理，能够进行复合检索。

16、需具备Linux操作系统，预防病毒入侵。

纯音听力耳机技术参数：

1、输出模式需为气导输出。

2、频率和强度范围需包含：

气导-10～120dBHL，125～8000Hz

骨导-10～80dBHL，250～8000Hz。

3、可适应测试需≥4种，包含自动听阈测试；Hughson Westlake胡格逊.西湖测试；ABLB 双耳交替响度平衡测试；Stenger伪聋测试。

4、需自带白噪音和窄带掩蔽噪声功能。

5、需支持纯音、啭音、脉冲音测试。