南宁市第二人民医院采购技术参数

2024年度档案数字化扫描服务项目：

- 该项目对2024年档案数字化扫描10万页。按照报价清单进行报价，总价不超过5万元（含档案整理用品费用及扫描、挂接等费用）。

- 需自签订合同之日起120个日历天内完成所有项目服务，并提供相应承诺书。

- 项目实际结算金额需以最终完成并通过验收的数量进行最终结算。

- 档案扫描需刻录光盘及移动硬盘，上传并挂接服务器。

- 扫描方式需根据档案资料纸张幅面的大小（A4、A3等）选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪进行扫描。需采用平板扫描方式。

- 扫描模式需采用彩色模式进行扫描。

- 扫描分辨率需要求300dpi以上，影像保存格式为JPG格式。特殊情况下，如文字偏小、密集、清晰度较差等，可适当提高分辨率。

- 档案整理及扫描工作需在采购人指定的场所内进行。成交供应商需确保档案整理及扫描场所正常秩序和档案资料的保密安全。不得私自带出档案资料；不得私自复制、遗失、销毁、损坏档案资料；不得带入档案整理人员以外的其他人员进入档案整理与扫描工作场所逗留等，如有违法违规者，将追究法律责任。

- 该项目所有档案用品需由成交供应商提供，档案用品费用需由成交供应商承担，且提供的档案用品质量必须符合国家相关规定标准。

- 项目验收通过交付使用后需提供至少1年的免费售后服务。

中频电疗仪参数：

- 设备需采用中文菜单操作，界面需采用不小于7寸大屏幕彩色液晶屏显示，icontrol智能控制系统。

- 输出通道需含一组二维干扰电疗法、两组中频电疗法。

- 干涉波（干扰电）需具有全开放式自编程系统。

- 低频调制中频电疗法工作频率范围需在2KHz～10KHz；干涉波波频率范围需在2KHz、3KHz、4KHz、5KHz。

- 涉波差频频率发需在0～200Hz范围内；低频调制频率需在0Hz～150Hz范围内。

- 最大输出电流需≤100mA，含直流分量时，输出电流需≤80mA。

- 设备在不同负载下的输出电流变化率需≤10%。

- 干涉波治疗波形需为正弦波；调制波形需电疗仪输出的调制波形需具有方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。

- 设备调幅度需为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

- 差频变化周期：其干扰电差频变化周期需在15s～30s范围内；干涉波动态节律需小于4s。

- 电疗仪需具有抽吸电极功能，其抽吸力应可调节，最大负压值需≥30KPa。

- 最大透热温度：电疗仪应用部分的最大发热温度需≤60℃。

- 设备需多种电极可用：吸附电极和传统加热电极治疗方式需相互转换。