南宁市第二人民医院采购设备技术参数

电动手术台技术参数：

- 电动手术台长需≥1450mm；宽需≥600mm；台面具备水平升降功能，升降区间需在570mm到1000mm范围；背板上折需≥85°，背板下折需≥30°；臀板上折需≥30°。

- 产品动力系统需由电动推杆提供动力驱动，其所有的电动运动位置调整功能均由手持操控器控制完成。

- 产品床架需采用优质碳钢喷塑而成，产品设计注重人性化和舒适。

- 产品需配备一次发泡成型的床垫，床面无缝设计，有利于设备的清理和防护。

- 产品需通过ISO 9001质量管理体系、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系、CE认证、国家高新技术企业认证等。

电子阴道镜技术参数：

- 1、需适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。

- 2、需配备≥200万像素的高清摄像模块，≥1080P的视频输出。

- 3、整机系统水平分辨率需≥1000TVL，需提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。

- 4、高清图像的采集质量需达到1920*1080。

- 5、需具备按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦等功能。

- 6、需具备按键控制的三级白光观察和电子滤镜功能。

- 7、阴道镜头需具有通过按键控制并拥有醋酸试验自动计时功能；计时的时长需在3min-90min范围内可设置，计时标记可以显示和关闭，计时的时长标记需在图像预览区、采集的图像和打印报告的图像上。

- 8、需具有通过组合按键初始化镜头调节镜头亮度，自动白平衡和绿平衡，手动白平衡和绿平衡调节等功能。

- 9、放大倍数需为1～65倍，可连续放大。

- 10、镜头景深为放大4倍时需≥40mm；放大18倍时需≥5mm；视场范围为放大3倍时需≥φ60mm；放大最大倍时需≥φ6mm。

- 11、工作距离为放大3倍时，需在230mm±5mm～350mm±5mm范围内。

- 12、光源的色温需达到3200K-7000K,显色指数Ra需≥90；光源的照度需可调节。当工作距离为200mm时，目标中心照度的最大值需≥10000Lx；工作距离为250mm时，光源最大照度需≥7000Lx；光源的均匀性：最大照度/平均照度需≤1.5。

- 13、在最近工作距离视场范围内，最大强度时辐射强度值需≤20W/㎡,光斑直径需≥80mm；需提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。

- 14、图像几何失真度需≤3%；色彩饱和度平均值需在95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS。

- 15、视场中心的空间分辨力需≥19 lP/mm，需提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。

- 16、需具备对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询、设定预约和随访等功能；需具备对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。

- 17、需具备通过微信下载电子报告单功能，并提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。

- 18、可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片；可定时自动采图；可进行视频录制和录像回放；可在录制过程中采图，视频回放时采图。

- 19、需具有发送随访微信、随访短信的功能，并提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。

- 20、需能提供临床常见病例图谱。

- 21、可提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。

- 22、需提供多种检查/手术报告单模板。

- 23、病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。

- 24、需具备统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel等格式表格。

- 25、需具备局域网功能，并提供≥1个的DICOM 3.0数据接口，可连接院内HIS、PACS系统。

- 26、需具备广域网功能，可支持阴道镜数据管理系统联网，从阴道镜管理系统中下载数据，并将检查数据自动上传或手动上传到阴道镜数据管理系统。

- 27、需配备远程网络教学系统接口，连接专用远程教学软件后，可实现主任端电脑和门诊阴道镜实时同步，可远程指导门诊检查医生操作，远程拟诊，远程查看门诊阴道镜病例。需提供软件界面并加盖厂家公章。

- 28、需配备会议直播教学接口，可实现会议室屏幕和门诊阴道镜实时同步，可进行阴道镜远程实操教学、直播培训。

- 29、需配备外置USB3.0全高清采集卡，高速采集和录像，即插即用，方便维护。

- 30、需配备高性能计算机主机：拥有Intel芯片高速主板，Intel 3.5G以上高速CPU,金士顿4G以上 DDR高速内存，1T以上高速硬盘；并配置≥24寸高清液晶显示器，照片级彩色喷墨打印机，一体化医疗仪器推车，可升降直立式移动支架。

- 31、需配备专用的镜头硅胶保护套，镜头按键和手柄整体开模注塑成型，可用于保护镜头按键和手柄，可高温高压消毒，减少交叉感染风险。

- 32、使用期限需≥10年。

肺功能仪技术参数：

- 1、需采用彩色触摸式大屏幕，中文操作系统，需可以连接电脑工作站，操作步骤简洁，测试方式便捷，测试速度快。

- 2、需采用快速一口气测试方法得出肺功能结果以便适应大型体检。

3、需具备儿童激励系统功能，并自动触发激励模式功能，引导激励图像需≥6种，引导激励动画需≥2种。

4、▲需具备存储量≥10000份病例，电脑端存储病人资料存储无限制。

5、需采用数字双向涡轮流量传感器，需采用红外传导原理，可重复使用,传感器可以完全无死角浸泡消毒，无残留，以便符合感控要求。可以单独选配一次性传感器也可以选配重复使用传感器，便减少科室使用成本。（须单独配备贰套同一品牌一次性流量传感器（非一次性呼吸过滤器）。）

- 需具备检测结果一键批量打印功能，配置肺功能工作站软件，并可与设备同步测试。

- 7、需配备高清彩色触摸屏≥7寸肺功能主机。温度传感器采用半导体原理。

8、▲设备本身需具备大容量内置电池，容量≥4000毫安；无需额外电源装置。

9、通讯接口需包含蓝牙、USB。

- 需支持与HIS、HL7系统或者体检系统做接口。

- 测试方法需为红外传导检测，容积测量方法需为数字积分法。

12、体积范围需不低于10 L，测量误差需不大于± 3 %；流量范围需不小于16 L/s，分辨率需不低于 0.01L/s,容量精度需不大于3%或50ml；体积准确度需不大于± 3%。

13、气道阻力需小于0.5cmH20/L/S。

- 主要测量参数需包含用力肺活量(FVC)、静态肺活量(VC)、最大通气量(MVV)、用力呼气一秒量（FEV1）、用力呼气一秒率（FEV1/FVC）、六秒量（FEV6）、一秒量与六秒量的比值（FEV1/FEV6）、呼气峰值流速（PEF）、中段呼气流速（FEF2575）、肺年龄估计（ELA）、呼气时间（FET）、25％肺活量时的用力呼气流速（FEF25）、50％肺活量时的用力呼气流速（FEF50）、75％肺活量时的用力呼气流速（FEF75）、外推容积（EVOL）、用力吸气肺活量（FIVC）、用力吸气一秒量（FIV1）、用力吸气一秒率（FIV1/FIVC）、吸气峰值流速（PIF）、深吸气量（IC）、补呼气容积（ERV）、补吸气容积（IRV）、呼气肺活量（EVC）、吸气肺活量（IVC）、潮气量（TV）、分钟通气量（VE）、呼吸频率（RR）、潮气吸气时间（tI）、潮气呼气时间（tE）、潮气量TV与潮气吸气时间tI的比值（TV/tI）、潮气吸气时间tI与潮气呼吸总时间ttot的比值（tI/ttot）等参数。

15、需具有四流速定标程序，可以打印定标报告，可回顾历史定标记录。

16、需依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、F，包括显示质量等级，质控建议，外推容积指标，参数可重复性指示。受检者检查过程中，实时数据图像 监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确。

17、工作站软件具有用户权限设置，可以设置不同功能权限。

18、具有多种肺功能预测标准可选，包括ATS/ERS，Knudson、全国健康和营养检查调查预计参考值、NAMESIII，GLI、Forche2001 Knudson等。

19、具有预计值区间指数(LLN-ULN)和正常值分布指数(Z-score)，更科学的判定方式。

20、设备需自带肺功能年龄评估功能，无任何外连设备可做肺年龄评估，需能够评估受检者的肺部相对年龄，适合吸烟者的肺部评测及戒烟门诊的有效提示。

21、肺功能需实现多功能，例如支持升级血氧、脉搏、6分钟步行试验等功能。

22、肺功能软件需内置支气管激发测试规程。

23、肺功能检测结果需自动评估、解释，便节省医生工作余量。

24、系统需能够根据 ATS/ERS 标准自动分析显示质量控制等级、肺功能测试过程改善提示和肺功能评估。

25、▲需可以同一测试结果界面以不同颜色区分测试次数。

- 26、需可实现与计算机工作站的双向数据通讯，并通过云平台系统，需具备用户管理、系统权限管理、数据分析以及汇总上传，测试报告数据、曲线、在线批注诊断结果以及查询和打印。

27、需当地有售后服务办事处。售后响应时间需不超过30分钟内，24小时内需到达现场，需在1小时内提供解决问题方案，如不能解决故障，提供同档次机器备用。

高频胸壁振荡排痰仪技术参数：

- 振动频率范围需≤17Hz，精度需控制在±15%，调节步长需1Hz，长按需可连续调节。

- 振动压力需在1-3.5kPa范围内，1-10级可调，调节步长需1级，长按需可连续调节，控制精度需±0.2kPa。

- 定时时间需在1-60min可调，调节步长需1min，长按可连续调节，控制精度需±1%。

- 操作界面需≥10.7寸，内嵌需为高清彩色液晶显示屏需≥4.3寸，需具备中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、治疗时间等）。

- 显示屏亮度需可调节，给用户更好的体验。

- 治疗模式需≥5种可选，包含常规模式、滚动模式、P1模式、P2模式、P3模式等（P1、P2、P3模式，也可以称为编程模式）。

- 常规模式需可以自定义设定频率、压力和治疗时间。

- 滚动模式需通过设置两个点的频率和压力，并设置第一个点到第二个点所占用定时时间百分比，使治疗强度逐渐增加。

- 编程模式需具备通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求。

- 需具备咳嗽暂停功能，咳嗽暂停时间需在10s-5min可调。

- 需具备紧急停止保护功能，通过手持开关实现患者自主的一键急停。

- 需具备自动泄压功能，在按下暂停键后，充气气囊压力从最大压力下降到0.2kPa的时间≤10s。

- 空气脉冲发生器需采用直流无刷电机和鼓风机，使其能量输出稳定。

- 背心需采用全胸充气型“倒V式”设计，需确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡。

- 背心类型需满足≥25种背心式或胸带式气囊可选，可满足更多临床需求（需提供注册检验报告）。

- 背心长度需支持≥三档可调，可满足不同体型患者需求。

- 背心需由外套及气囊两部分组成，背心内衬需可拆卸，满足单人单用，避免交叉感染，外套需可按普通衣物的方式进行清洗和消毒，清洗后需可与内层气囊重新组装。

- 患者状态监测需兼容“指脉氧”，实时监测患者心脉和血氧饱和度，且可通过设置血氧、脉率、呼吸率上下限，实现报警功能，实时监测患者状态。

- 需具备智能记忆功能。对治疗过程中调节的参数，仪器可自动记忆该参数，在每日开机使用中自动使用该参数，节省参数设置时间。

- 需具备治疗记录存储功能。方便日常治疗管理及科研工作。

- 使用期限需≥8年。

- 主机质量需≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）需≤350mm×240mm×240mm，方便临床科室使用。

- 需配置移动台车，方便病床间移动治疗；台车需配有挂篮，方便各类配件存储。

二氧化碳激光治疗机技术参数：

- 适用范围需在医疗机构中用于对人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以到达治疗目的。

- 激光波长需满足10.6μm±0.1μm。

- ▲调制脉冲频率需满足1KHz±10%。

- 光斑直径需满足0.3mm±20%，激光终端输出发散角：＜20mrad。

- 刀头焦距需满足f=50mm，f=100mm。

- ▲工作模式需≥3种，包含连续方式、脉冲方式、单次脉冲方式等。

- 连续方式：普通模式需在1-17W范围内可调，1W步进。调制脉冲模式需在1-8W范围内可调，1W步进。

- 脉冲方式：普通模式需在1-17W范围内可调；脉冲输出时间需在0-2560ms范围内可调，10ms步进；时间间隔需下0-2560ms范围内可调，10ms步进。调制脉冲模式需在1-8W范围内可调；脉冲输出时间需在0-2560ms范围内可调，10ms步进；时间间隔需下0-2560ms范围内可调，10ms步进。

- 单次脉冲方式：普通模式需在1-17W范围内可调，脉冲输出时间需在0-2560ms范围内可调，10ms步进。调制脉冲模式需在1-8W范围内可调，脉冲输出时间需在0-2560ms范围内可调，10ms步进。单次脉冲最大输出能量需满足42J±20%，能量需依据脉冲输出时间和输出功率进行调节。

- 输出方式需满足聚焦、扩束、原光束等多种输出方式，满足临床多种需求。

- 输出控制方式需脚踏开关。

- ▲导光系统需满足7关节导光臂，需配有至少1个的100mm治疗头和配有至少1个的50mm治疗头。

- 引导光束需为红色半导体激光：波长需满足650nm±5nm；可见激光，外置无极调控系统，功率≤3mW。

- 激光器需为封离式单模玻璃管激光器。

- 冷却方式需满足内置封闭水冷循环加外置循环风冷系统。

- 排烟系统需满足内置吹烟方式。

- 供电电源需满足AC 220V/50Hz。

- 熔断器规格需为5A。

- 输入功率需＜500 VA。

- 工作条件需满足室温5～40℃；相对湿度＜80%。

- 主机平台操作界面需≥8英寸彩色液晶触摸屏。

- 灯光提示需自带≥三种安全提示灯，包含激光发射、准备、电源提示等。

- 需具备参数修正功能，故障提示功能，自动数据存储等功能。

- 软件系统需为独立研发的系统发明专利。

烟雾净化器技术参数：

- 适用范围需满足烙铁焊锡、锡炉浸锡、激光打标、激光医疗、化学实验等场合所产生的烟雾、少量粉尘、异味、有毒有害气体具有良好的净化过滤效果，产品适用于点对点吸取污染物。

- 进风接口需≥φ 75mm。

- 输入电压需满足AC220V 50Hz。

- 额定功率需满足100W。

- 风速需≥17m/s。

- 过滤效果需≥0.3μ m 99.99%。

- 噪音＜42dB。

- 吸烟管(标配)竹节管 φ 75mm*L1.4M。

- 风量需≥250m³/h。

经颅电刺激仪技术参数：

- 需具备刺激模式≥四种，包含直流电刺激（tDCS）、正弦波刺激（tACS）、方波刺激（tPCS）、随机噪声刺激（tRNS）；

- 直流电刺激的刺激强度需在0mA～2mA范围内，调节步进需为0.01mA，输出电流误差需不大于±10%；

- 正弦波刺激的频率需在1Hz～99Hz范围内；调节步进需为1Hz；输出频率误差需不大于±5%；刺激强度需在0mA～2mA范围内；幅值步进需为0.01mA；输出电流误差需不大于±10%；

- 刺激脉宽需在3.36ms～332ms范围内；脉宽误差需不大于±5%；

- 方波刺激的脉冲频率需在1Hz～99Hz范围内，调节步进需为1Hz，输出频率误差需不大于±5%；刺激强度需在0mA～2mA范围内，调节步进需为0.01mA，输出电流误差需不大于±10%；刺激脉宽需在4.98ms～500ms范围内，脉宽误差需不大于±5%；

- 随机噪声刺激的采样点个数需为2560±10%；刺激强度的电流强度需在0mA～2mA范围内,调节步进需为0.01mA；

- 需为一体化模式，穿戴式主机集成刺激电极，可便捷固定在头部，提供患者电刺激；

- 需具备个体化调节功能，可根据头型大小调节头盔松紧；可调节电极方向，有效接触所要刺激的脑区；

- 需具备无线连接功能，控制器与穿戴式主机以无线方式连接，在无障碍环境下无线传输的有效距离需≥15米；

- 需配备电极材料，需采用导电硅胶材质，相对于金属电极具有更优异的耐盐雾腐蚀性，耐用经济。

- 电极片需采用挤压袋设计，可方便将标准配方、特定容量的导电液于袋内浸润海绵电极，无需用户自行配置导电液；

- 连续工作时间需≥2小时。

视野计技术参数：

1、最大颞侧范围需满足单900或双1800。

2、检测距离需≥30cm。

3、视野屏背景亮度需≥31.5asb（100cd/㎡）。

4、视标亮度需在0.08asb~10000asb范围内。

5、刺激光能级需≥50级，每级1db。

6、视标尺寸需满足GoldmannⅢ级别。

7、视标呈现时间需≥200ms。

8、需具备Heijl-Krakau盲点检测功能，实时凝视监视，凝视跟踪功能。

9、需具备腮托移位功能，通过感应原理实现全自动移位。

10、需具备≥4种检测方法，包含阈值、筛选、盲点检测、复检等。

11、需满足国际通用随机检查模式。

- 中心视野范围需包含T10-2,T24-2,T30-2；周边视野范围需包含T60-4,S60；全视野范围需包含SF-81,SF-120,SF-135。

13、水平视野：刺激点沿水平子午线鼻侧/颞侧最大离心角需不大于900±10，判断单眼视力障碍且优眼水平视力有无狭窄或缺损。

14、需具备≥5种软件特性分析，包括VFI视野指数分析、GHT青光眼半视野分析、单视野分析、HISA智分析、单视野分析等。

15、需具备联网共享文件检索功能，且采用数据库的文档管理，能够进行复合检索。

16、需具备Linux操作系统，预防病毒入侵。

纯音听力耳机技术参数：

1、输出模式需为气导输出。

2、频率和强度范围需包含：

气导-10～120dBHL，125～8000Hz

骨导-10～80dBHL，250～8000Hz。

3、可适应测试需≥4种，包含自动听阈测试；Hughson Westlake胡格逊.西湖测试；ABLB 双耳交替响度平衡测试；Stenger伪聋测试。

4、需自带白噪音和窄带掩蔽噪声功能。

5、需支持纯音、啭音、脉冲音测试。