南宁市第二人民医院采购技术参数

血栓弹力图仪技术参数：

1、需具有防震，震动或倾斜功能，且对检测数据无任何影响，需可根据临床需求进行床旁检测且支持移动检测。

2、需能评估患者凝血凝血全貌,判断凝血状态，指导成分输血。

3、需能区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进。

4、需能判断促凝和抗凝等药物的疗效。

5、需能评估血栓发生几率，预防血栓发生。

6、需能评估肝素、低分子肝素以及类肝素药物疗效，需能评估是否肝素抵抗或过量；

7、需能评估体外循环手术后，鱼精蛋白中和肝素的效果。

8、需能评估单独或联合使用阿司匹林、氯吡格雷、替格瑞洛等抗血小板药物的疗效，需能

评估使用抗血小板药物后患者出血原因。

9、需具有对服用抗血小板药物的患者手术前、手术中出血风险的评估。

10、操作软件需可自动计算AA和ADP受体通道的抑制率（AA%、ADP%）。

11、样本要求需为全血，不需单独处理血样。

12、测定时长需在20-30分钟内。

13、每个通道需均有独立温度控制系统，可根据需要调节。

14、温度范围需在30-42度，控制精度需不大于0.1度。

15、需不少于20个以上的国际标准参数，包括 SP ,R值，K值， Angle，MA值，TMA，G，E，TPI，EPL，A，CI，PMA，LTE，LY30，A30，A60，CL30，CL60，LY60，CLT等。

16、检测通道需不少于8个。

17、上卸杯方式需能自动上/卸杯，无需手动操作（需提供专利证书）

18、每个通道测定同份血样的R、Angle、MA值百分极差需小于10%。

19、相同血样重复检测10次，主要指标如R、Angle、MA值CV需小于10%。

20、需可日常免维护。

21、需有原厂设备质控和检测试验质控。

22、为提高实验室血栓弹力图项目检测能力，保证检测结果准确性，生产厂家需每年组织两次室间质评考核，需提供盲样样本和质控平台，并针对实验室结果进行统计分析，与其他使用客户进行室间比对，根据实验室要求规划能力提升方案。

23、需有专用配套软件，需能自动记录检测结果，可随时调取及导出。

24、需具有双向通信协议，可通过LIS/HIS接入医院系统，读取患者信息，免手工录入，降低操作人员工作量并减少录入失误。

25、实验数据及结果图片需能通过LIS/HIS均可导出上传，方便临床医师提取和查询。

26、报告模式需为图形+数据，可以给出初步的诊断建议。

27、报告发送需能通过LI。S系统可一键自动发送报告，也可以直接打印纸质报告。

28、需为中文操作界面。

29、产品认可度需为中国医学装备协会新冠疫情防治继续医学装备目录推介产品。（需提供

认可证明）

全自动血型分析仪技术参数：

- 1、需能全自动完成ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验。从样品扫描、

- 加样。

- 2、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，需能全部自动完成，无需人工干预。

3、适用卡型需为8孔微柱凝胶卡，微柱凝胶血型卡试剂与投标的全自动血型分析仪需为同

一公司产品。

4、自标本扫码到结果报告，每小时需可完成血型鉴定≥42卡/小时。

5、需具有循环进样、持续进卡；多项目并行工作模式，需可自定义每个标本的检测项目，

需可对同一批样本同时提交ABO血型定型、Rh（D）血型定型、不规则抗体、交叉配血等检

测项目。

6、需≥2个独立的机械臂，实验中两个机械臂同步运行，并列加样和移卡。

7、需≥2个加样通道，液体置换加样原理。需采用固定式的永久性加样钢针，避免加样针

耗材费用，保证气密性及便于吸取红细胞样本。

8、所有加样通道需具有液面探测和凝块检测及报警功能。

9、加样精度：加样量	精确度（CV）准确度：10ul需≤3%±5%，50ul需≤2%±2%

100ul需≤1%	±2%。

10、需具有≥1个独立的抓手机械臂。

11、需具有≥96个标本位，原始标本试管上机。

12、需科使用96孔深孔板稀释标本。

13、需可一次性放置待检新卡≥48张。

14、需具有≥10个血型试剂位，需采用回转式自动混匀，需另有≥2个盐水试剂瓶。

15、需具有≥24卡位孵育器，37℃恒温；孵育区域工作时需能全部密封。孵育器与离心机

需为2个独立的模块，不可共用在同一模块上。

16、每台离心机卡位需≥24卡位，转速需在0～2000r/min范围内。

17、需具有高分辨率彩色CMOS成像判读，图片真实、直观，未经处理，原始图像需可永久

保存。

18、标本条码扫描仪需≥1个，在装载标本时需能自动扫描标本条码，需不使用手持式条码

- 扫描枪。

- 19、凝胶卡条码扫描仪需≥1个，需能通过扫描凝胶卡上条码自动识别血型卡类型，避免凝

- 胶卡错用。凝胶卡条码扫描仪同标本条码扫描仪需为两个独立的模块，不可共用。

20、需具备可全密闭的外观结构；需具备声音、警示灯的双重报警系统功能。

21、需能提供国家药品监督管理局颁发的III类医疗器械注册证。

22、设备使用期限需≥10年，需提供投标产品的铭牌为证。

23、需为全中文软件操作界面，需能按照windows 7或以上操作系统，SQL数据库，需可以

与医院管理系统连接，实现双向通讯。

24、工作环境：温度需在15℃-32℃范围内，湿度需在30%-80%范围内。

牙科空气恒压箱及管路1批（口腔科医用气体系统）技术参数：

- 牙科空气恒压箱：需满足双回路0.2～0.8MPa、带远程接口。

- 报警装置（带信号输出）：规格型号为牙科空气、牙科负压。
   需具有声光报警、485接口、可接远程。压力监视 ≥1.6级。

- 空气主管道：需满足φ25×2卫生级不锈钢、酸洗,脱脂、氩弧焊。

- 不锈钢管弯头：需满足φ25不锈钢、清洗,吹扫、氩弧焊。

- 不锈钢管径三通：需满足φ25不锈钢、清洗,吹扫、氩弧焊。

- 球阀：需满足DN110负压球阀。

- 阀接头：需满足DN110阀接头。

- 球阀：需满足DN25空气不锈钢球阀。

- 截止阀接头：需满足DN25空气球阀接头。

- PVC管负压主管道：需满足DN110PVC管道、清洗,吹扫、胶接。

- PVC管负压分支管道：需满足DN32PVC管、清洗,吹扫、胶接。

- PVC管：需满足DN15控制线保护套管。

- PVC管变径三通：DN110*DN32。

- PVC管等径三通：DN110。

- 45°PVC弯头：DN110。

- 45°PVC弯头：DN32。

- 屏蔽双绞线：RVVSP2*1.5。

- 支架：需满足L30角钢、焊接、油漆、安装。

- ▲口腔科牙椅固定盘：需满足VGA数据线口、负压口、空压口、排水口、进水口、强电线口、负压控制线接口。

- 口腔科牙椅固定盘：需满足VGA数据线口、负压口、空压口、排水口、进水口、强电线口、负压控制线接口。

- 其它管件及敷料：（1）管道焊接需满足不锈钢焊条、银焊丝、保护气体。
                （2）连接螺栓、防腐油漆、试压空气、运费。                                                                                                    （3）试压、调试、需与牙椅厂家对接安装。