南宁市第二人民医院采购技术参数

红外热辐射治疗仪技术参数：

1、需具适用于疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加快创面愈功能。

2、需具有卤素光源。

★3、光谱范围需在0.4um-1.4um内。

★4、光功率需≥750W。

★5、出光口平面中心处光功率密度需＞2000mW/cm²,提供检验报告证明。

6、治疗头出光口面积需＞75cm²,提供检验报告证明。

★7、有效照射面积（距离出光口25cm 时）需＞2800cm²,提供检验报告证明。

8、治疗时间需在 1~120min范围内，步进 1min，连续可调。

9、需具有升降调整功能，电动升降机构，最大治疗高度≥1500mm，最小治疗高度≤950mm。

10、需具有触摸屏控制功能，屏幕尺寸≥10.1 英寸。

11、治疗仪噪声需＜55db（A）。

12、治疗仪工作表面温度需＜41℃。

13、治疗仪水平旋转角度需≥120 °, 竖直旋转角度需≥120°。

14、治疗仪最大照射深度需≥150mm。

15、需具有过热保护装置功能。

16、需具有防倾倒断电保护功能。

17、需具有治疗方案定义功能，治疗方案≥4种。

吞咽神经肌肉低频电刺激仪技术参数

1、需适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。

2、需满足双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。

3、输出强度需在0mA至80mA或0V至80V范围内可调，步长需为0.5mA或0.5V。

4、脉冲频率需在20Hz至100Hz可调，步长需为1Hz。

5、脉冲宽度需在100μs至400μs可调，步长需为10μs。

6、脉冲的上升时间和下降时间需在1s至10s可调，步长需为1s。

7、脉冲的维持时间需在1s至55s可调，步长需为1s。

8、脉冲的断电时间需在3s至75s可调，步长需为1s。

9、需具备七种电极治疗方式。

10、需可进行口腔内及口腔外电刺激功能。

11、固定电极需具备三种治疗模式。

12、需有内置电极放置图示，方便使用。

13、需提供电刺激手柄给治疗师操作。

14、需有开路报警提示，过电保护确保治疗安全。