南宁市第二人民医院采购技术参数

经颅电刺激仪技术参数：

- 需具备刺激模式≥四种，包含直流电刺激（tDCS）、正弦波刺激（tACS）、方波刺激（tPCS）、随机噪声刺激（tRNS）；

- 直流电刺激的刺激强度需在0mA～2mA范围内，调节步进需为0.01mA，输出电流误差需不大于±10%；

- 正弦波刺激的频率需在1Hz～99Hz范围内；调节步进需为1Hz；输出频率误差需不大于±5%；刺激强度需在0mA～2mA范围内；幅值步进需为0.01mA；输出电流误差需不大于±10%；

- 刺激脉宽需在3.36ms～332ms范围内；脉宽误差需不大于±5%；

- 方波刺激的脉冲频率需在1Hz～99Hz范围内，调节步进需为1Hz，输出频率误差需不大于±5%；刺激强度需在0mA～2mA范围内，调节步进需为0.01mA，输出电流误差需不大于±10%；刺激脉宽需在4.98ms～500ms范围内，脉宽误差需不大于±5%；

- 随机噪声刺激的采样点个数需为2560±10%；刺激强度的电流强度需在0mA～2mA范围内,调节步进需为0.01mA；

- 需为一体化模式，穿戴式主机集成刺激电极，可便捷固定在头部，提供患者电刺激；

- 需具备个体化调节功能，可根据头型大小调节头盔松紧；可调节电极方向，有效接触所要刺激的脑区；

- 需具备无线连接功能，控制器与穿戴式主机以无线方式连接，在无障碍环境下无线传输的有效距离需≥15米；

- 需配备电极材料，需采用导电硅胶材质，相对于金属电极具有更优异的耐盐雾腐蚀性，耐用经济。

- 电极片需采用挤压袋设计，可方便将标准配方、特定容量的导电液于袋内浸润海绵电极，无需用户自行配置导电液；

- 连续工作时间需≥2小时。

- 2个团体标准——《免陪照护病房医生-护士-护理员整合照护管理规范》和《免陪照护病房医生-护士-护理员整合照护服务规范》服务需求：

- 需按照在全国团体标准发布平台中已完成综合绩效自我评价结果为二星级及以上的团体标准组织（以下称“团体标准发布机构”）对团体标准立项环节的要求，完成团体标准项目的立项项目建议书、项目计划汇总表和申请函等材料，并完成立项工作。

- 需指导并协助甲方组织起草单位召开标准结构大纲和创新性的研讨会，并按照GB/T 1.1-2020要求完成团体标准项目的标准草案和编写编制说明。

- 需帮助甲方按照团体标准发布机构对标准征求意见稿及编制说明的要求，针对标准的各项创新点和主要条文，逐一完成编制说明中主要核心指标依据来源的支撑；指导并协助甲方组织起草单位召开核心技术指标编制研讨会，完成标准征求意见稿及编制说明。

- 每项标准应向涉及该标准领域的多名专家们征求意见，需负责汇总专家和相关单位提出的意见，并支付专家们征求意见咨询费用

- 需按照团体标准发布机构对团体标准申请审定前的要求，指导并协助甲方组织起草单位召开对征求意见环节单位和专家提出的意见进行处理的研讨会，编制完成团体标准（送审稿）、编制说明（送审稿）、征求意见处理汇总表，提供送审环节程序方面的技术指导，并派技术人员参加标准审定会，配合做好审定工作，并支付标准审定专家劳务、会议场地、用餐及租借场地等各项费用。

- 需按照团体标准发布机构要求,指导并协助甲方组织起草单位按审定会专家意见修改完成团体标准（报批稿）、编制说明（报批稿）、审定会会议纪要、审定会专家意见处理汇总表、标准审定意见、审定会专家签名表、征求意见处理汇总表交付，并提供报批环节程序技术指导。

- 标准发布实施后，需协助制定标准宣贯实施计划及协助开展标准相关内容的宣贯培训活动。

经皮黄疸仪技术参数：

- 检测方法需为光反射绿、蓝光比较。

- 显示方法需为液晶显示（带背光）。

- 显示数据为mg/dl、μmol/l两种单位自动切换显示。

- 示值误差为00～15±1；16～25±1.5。

- 示值范围需为00～40之间。

- 光源需为氙闪光灯。

- 光源寿命需为大于30万次。

- 电源需为AAA1.2V×4镍氢防爆充电电池组（非锂电池），每充足一次电能检测约800次。

- 低电压保护需有欠压电池框闪烁提醒。

- 开启准备时间需小于3秒。

- 重量g需为约190(含电池组)。

- 充电器需为输入220V 50Hz 3W输出DC 6±0.1V 0.3A，（符合GB9706.1—2007要求）

- 运行模式需连续运行。

- 校验盘需为对白色色屏显示00.0或00.1；对黄色色屏显示20.0±1。

- 准确度（A）应不大于预定值的1%。

- 重复性（CV）应不大于1%。

- 计算平均值可计算2-5次测试平均值，无需预设平均值次数，防止将错误数据自动计算进平均值，错误数据可删除。

- 使用期限需为≥六年。

- 使用环境需为温度℃：5～40；相对湿度需≤90%。

注射泵技术参数：

1、需能自动识别规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml所有符合标准的注射器。

2、需具有≥9种输液模式，包括速度模式、时间模式、体重模式、首剂量模式、微量模式、梯度模式、序列模式、TIVA 模式、级联模式(配合多通道输注工作站)等。

3、速率范围需在0.1-2000ml/h内, 需能以0.1 ml/h 递增。

4、预置量需在范围：0.1-9999ml (最小增量1)范围内。

5、需支持自动锁屏，自动锁屏时间需可调。

6、注射精度需≤±2%、机械精度需≤±1%。

7、需具备≥3种快进方式，包括手动快进、快速定量快进、自动快进。

8、KVO 速度需在0.1-5.0mL/h范围内可调。

9、触摸屏操作需为全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

10、更改速度时需不用中断输液。

11、在输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联

序号重复、无法启动注射、遗忘操作等需具备警报功能。

12、需能够存储、回放≥2000组历史信息记录。

13、界面背景颜色需具备≥7种颜色的界面风格可供选择，用于区分不同的药物危重等级。

14、需具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值。

15、无需任何配件需能支持两个泵之间叠加；注射泵模块需单独标配提手，方便转运外出检查。

16、内置锂电池在中速(5ml/h) 状态下需至少能工作时间6小时。

- 视力筛选仪技术参数：

1、▲需配备≥4.8英寸的触摸型显示屏，显示屏分辨率需≥800 × 480 像素，为手持式、全中文触摸操作。

- 2、筛查功能需≥5种，包括屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、斜视、瞳孔大小及间距、矫正视力（框架眼镜和隐形眼镜的矫正视力）、凝视不对称等。

- 眼睛处方需有单眼、双眼两种模式选择进行测量，也需具备裸眼、框架眼镜、隐形眼镜模式，在不同模式下都可以保存测量结果。

- 需可自动测试距离，手持操作时85cm ± 5cm；可自动测距并向被测者提供距离提示（过远/过近）。

- 等效球镜度数测量范围需在-7.50D至+7.50D，增量需达到0.25D；精确度在-3.50D至3.50D范围内，误差需在±0.50D；精确度在-7.50D至<-3.50D范围内，误差需在±1.00D；精确度在>3.50D 至 7.50D范围内，误差需在±1.00D。

- 柱镜度数测量范围需在 0.00D 至+3.00D，增量需达到0.25D；精确度在0.00D 至1.50D范围内，误差需在±0.50D。

- 轴位范围需在1°至180°，显示分辨率达到1°，允差在±10°

- 需具备球镜度数值显示功能，其数值与等效球镜度和柱镜度相关，换算后测量范围需在-9.00D至+7.50D，增量需达到0.25D；精确度在-3.50D至3.50D，误差需在±0.50D。

- 测量瞳孔直径范围需在4mm至9mm，增量需达到0.1mm；精确度在±0.4mm"范围内，测量瞳距范围在35mm至80mm，增量需达到1mm，精确度在±1.5mm"范围内。

- 斜视测量方向需为鼻、颚及上下方向，范围0°到20°，精确度在±1.5°范围内，相应“产品技术要求”需在医疗器械注册证上有体现，并提供作为证明资料。

- ▲显示屏需具备前倾功能，并与水平夹角为45°，方便科室操作人员以多种姿势进行操作。

- 需备有保护腕带，预防操作时不慎掉落，需支持配备筛查箱及固定三角架。

- 需使用光学反射测量原理；测量时间需＜3s。

- 可在报告底部设置使用单位名称、地址电话等信息。

- 需配备可充电电池，可边充电边使用。

- ▲检查范围应适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童及成人，产品注册证上需要明确标注该“适用范围”。

- 主机需具有无线网络与WIFI连接功能，可选择相应的安全类型需包含：无、WEP、WPA。

- 可在+10°C 至 +40°C温度、相对湿度30%至80%(无冷凝)环境下运行。

- 需具备医疗设备510豁免认证，具有510豁免声明。

- 需具备无线电发射技术，并具备无线电发射设备型号核准证，提供相关资料证明，以确保信号免干扰和设备的稳定性。

- 需具有相关的屈光转诊标准，机器内需要具有转诊标准重设置功能，科室可以自行设定屈光标准。

- 打印机连接需有USB、WIFI 两种方式。

- ▲需提供敏感性不低于92.6%，特异性不低于90.6%的文献证明，有相关临床应用文献证明。

- 需拥有独立软件著作版权的眼视光信息管理软件，提供中华人民共和国国家版权局认证的登记证书；软件可与医院HIS系统做定制化端口对接服务且数据可以实现本地化存储，保证数据安全，软件在门诊筛查与校园筛查均可实现批量筛查，并具备上传功能。