- 项目一

| 序号 | 项目 名称 | 数量 单位 | 技术参数/服务内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电子阴道镜 | 1 | - 1、需适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。 - 2、需配备≥200万像素的高清摄像模块，≥1080P的视频输出。 - 3、整机系统水平分辨率需≥1000TVL，需提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。 - 4、高清图像的采集质量需达到1920*1080。 - 5、需具备按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦等功能。 - 6、需具备按键控制的三级白光观察和电子滤镜功能。 - 7、阴道镜头需具有通过按键控制并拥有醋酸试验自动计时功能；计时的时长需在3min-90min范围内可设置，计时标记可以显示和关闭，计时的时长标记需在图像预览区、采集的图像和打印报告的图像上。 - 8、需具有通过组合按键初始化镜头调节镜头亮度，自动白平衡和绿平衡，手动白平衡和绿平衡调节等功能。 - 9、放大倍数需为1～65倍，可连续放大。 - 10、镜头景深为放大4倍时需≥40mm；放大18倍时需≥5mm；视场范围为放大3倍时需≥φ60mm；放大最大倍时需≥φ6mm。 - 11、工作距离为放大3倍时，需在230mm±5mm～350mm±5mm范围内。 - 12、光源的色温需达到3200K-7000K,显色指数Ra需≥90；光源的照度需可调节。当工作距离为200mm时，目标中心照度的最大值需≥10000Lx；工作距离为250mm时，光源最大照度需≥7000Lx；光源的均匀性：最大照度/平均照度需≤1.5。 - 13、在最近工作距离视场范围内，最大强度时辐射强度值需≤20W/㎡,光斑直径需≥80mm；需提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。 - 14、图像几何失真度需≤3%；色彩饱和度平均值需在95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS。 - 15、视场中心的空间分辨力需≥19 lP/mm，需提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。 - 16、需具备对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询、设定预约和随访等功能；需具备对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。 - 17、需具备通过微信下载电子报告单功能，并提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。 - 18、可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片；可定时自动采图；可进行视频录制和录像回放；可在录制过程中采图，视频回放时采图。 - 19、需具有发送随访微信、随访短信的功能，并提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。 - 20、需能提供临床常见病例图谱。 - 21、可提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。 - 22、需提供多种检查/手术报告单模板。 - 23、病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。 - 24、需具备统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel等格式表格。 - 25、需具备局域网功能，并提供≥1个的DICOM 3.0数据接口，可连接院内HIS、PACS系统。 - 26、需具备广域网功能，可支持阴道镜数据管理系统联网，从阴道镜管理系统中下载数据，并将检查数据自动上传或手动上传到阴道镜数据管理系统。 - 27、需配备远程网络教学系统接口，连接专用远程教学软件后，可实现主任端电脑和门诊阴道镜实时同步，可远程指导门诊检查医生操作，远程拟诊，远程查看门诊阴道镜病例。需提供软件界面并加盖厂家公章。 - 28、需配备会议直播教学接口，可实现会议室屏幕和门诊阴道镜实时同步，可进行阴道镜远程实操教学、直播培训。 - 29、需配备外置USB3.0全高清采集卡，高速采集和录像，即插即用，方便维护。 - 30、需配备高性能计算机主机：拥有Intel芯片高速主板，Intel 3.5G以上高速CPU,金士顿4G以上 DDR高速内存，1T以上高速硬盘；并配置≥24寸高清液晶显示器，照片级彩色喷墨打印机，一体化医疗仪器推车，可升降直立式移动支架。 - 31、需配备专用的镜头硅胶保护套，镜头按键和手柄整体开模注塑成型，可用于保护镜头按键和手柄，可高温高压消毒，减少交叉感染风险。 - 32、使用期限需≥10年。 | 9.9 |
| 二 | 1.质保/服务期限：自合同签订之日起1年 2.服务地点： 南宁市第二人民医院五象医院 |  |  |  |

- 项目二

| 序号 | 项目 名称 | 数量 单位 | 技术参数/服务内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视力筛选仪 | 1台 | - 1、▲需配备≥4.8英寸的触摸型显示屏，显示屏分辨率需≥800 × 480 像素，为手持式、全中文触摸操作。 - 2、筛查功能需≥5种，包括屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、斜视、瞳孔大小及间距、矫正视力（框架眼镜和隐形眼镜的矫正视力）、凝视不对称等。 - 3、眼睛处方需有单眼、双眼两种模式选择进行测量，也需具备裸眼、框架眼镜、隐形眼镜模式，在不同模式下都可以保存测量结果。 - 4、需可自动测试距离，手持操作时85cm ± 5cm；可自动测距并向被测者提供距离提示（过远/过近）。 - 5、等效球镜度数测量范围需在-7.50D至+7.50D，增量需达到0.25D；精确度在-3.50D至3.50D范围内，误差需在±0.50D；精确度在-7.50D至<-3.50D范围内，误差需在±1.00D；精确度在>3.50D 至 7.50D范围内，误差需在±1.00D。 - 6、柱镜度数测量范围需在 0.00D 至+3.00D，增量需达到0.25D；精确度在0.00D 至1.50D范围内，误差需在±0.50D。 - 7、轴位范围需在1°至180°，显示分辨率达到1°，允差在±10° - 8、需具备球镜度数值显示功能，其数值与等效球镜度和柱镜度相关，换算后测量范围需在-9.00D至+7.50D，增量需达到0.25D；精确度在-3.50D至3.50D，误差需在±0.50D。 - 9、测量瞳孔直径范围需在4mm至9mm，增量需达到0.1mm；精确度在±0.4mm"范围内，测量瞳距范围在35mm至80mm，增量需达到1mm，精确度在±1.5mm"范围内。 - 10、斜视测量方向需为鼻、颚及上下方向，范围0°到20°，精确度在±1.5°范围内，相应“产品技术要求”需在医疗器械注册证上有体现，并提供作为证明资料。 - 11、▲显示屏需具备前倾功能，并与水平夹角为45°，方便科室操作人员以多种姿势进行操作。 - 12、需备有保护腕带，预防操作时不慎掉落，需支持配备筛查箱及固定三角架。13、需使用光学反射测量原理；测量时间需＜3s。 - 14、可在报告底部设置使用单位名称、地址电话等信息。 - 15、需配备可充电电池，可边充电边使用。 - 16、▲检查范围应适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童及成人，产品注册证上需要明确标注该“适用范围”。 - 17、主机需具有无线网络与WIFI连接功能，可选择相应的安全类型需包含：无、WEP、WPA。 - 18、可在+10°C 至 +40°C温度、相对湿度30%至80%(无冷凝)环境下运行。 - 19、需具备医疗设备510豁免认证，具有510豁免声明。 - 20、需具备无线电发射技术，并具备无线电发射设备型号核准证，提供相关资料证明，以确保信号免干扰和设备的稳定性。 - 21、需具有相关的屈光转诊标准，机器内需要具有转诊标准重设置功能，科室可以自行设定屈光标准。 - 22、打印机连接需有USB、WIFI 两种方式。 - 23、▲需提供敏感性不低于92.6%，特异性不低于90.6%的文献证明，有相关临床应用文献证明。 - 24、需拥有独立软件著作版权的眼视光信息管理软件，提供中华人民共和国国家版权局认证的登记证书；软件可与医院HIS系统做定制化端口对接服务且数据可以实现本地化存储，保证数据安全，软件在门诊筛查与校园筛查均可实现批量筛查，并具备上传功能。 | 9.9 |
| 二 | - 质保/服务期限：自合同签订之日起五年 - 服务地点：南宁市第二人民医院 |  |  |  |

- 项目三

| 序号 | 项目 名称 | 数量 单位 | 技术参数/服务内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超声波治疗仪 | 1台 | - 1、需配备全数字的高响应度、高亮度、高对比度的中文彩色触摸显示屏，尺寸需≥4.3英寸，无任何按钮和旋钮，操作简单。 - 2、需配备大屏幕高清彩色液晶显示屏，需为中文显示，幕显示分辨率（像素）需≥480×272。 - 3、输出模式需有连续输出和脉冲输出这两种模式可选。 - 4、脉冲频率需包含16Hz、48Hz、100Hz。 - 5、声工作频率在单头能实现双频输出（1 MHz/3 MHz）。 - 6、有效声强需包含0-2W/cm²（连续），0-3W/cm²（脉冲）。 - 7、治疗时间需在0-30min范围内可调，可一键实现5min、10min、15min的三种治疗时间选择。 - 8、需配备处方功能，并内含≥25个临床常见疾病的标准处方。 - 9、需具有存储功能，可以保存≥20个机器的设置和处方。 - 10、需内设固定处方并带有治疗信息，包含文字信息、人体彩图部位信息、人体解剖图信息等，方便治疗人员学习和找准治疗部位。 - 11、需配备接触控制功能，当超声治疗头没有足够的表面接触到患者时（低于几何面积的65%），治疗就会中断（接触控制），同时治疗计时中断。 - 12、需配备≤5cm²的手持式超声治疗探头，探头需为防浸式设计，可用于水下治疗。 - 13、可扩展吸附式超声。 - 14、需具备最佳接触面积控制功能，超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复。 - 15、需配备剂量实时显示功能，能实时显示治疗过程中剂量变化。 - 16、脉冲模式占空比需包含5％、10％、20％、33％、50％、80％。 | 4.95 |
| 二 | 低频体外膈肌起搏器 | 1台 | - 1、脉冲频率需为可调单频，需在30-50Hz范围内可选，步进需达到5Hz, 默认为40Hz。 - 2、脉冲宽度需≤200us。 - 3、起搏次数需在5-15次/分钟范围内可选，默认为9次/分钟。 - 4、刺激强度需在0-30单位(0-27V)范围内可选，默认为0单位。 - 5、治疗时间可在5-120min范围内可选。 - 6、在负载阻抗达到500 Ω时，输出脉冲幅度应≤30V。 - 7、开路测量时，输出峰值电压必须≤500V。 - 8、可使用100-240V~50/60Hz,Max 0.18A的适配器。 - 9、需配备DC 3.8V±10%的专用锂电池。 - 10、显示波形需为双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险。 - 11、电池充满满电后可持续工作需≥8小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。 - 12、需具备电量提示功能。 - 13、主机重量需≤400g, 可手持操作和便携转移。 - 14、工作时间需具有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时需有声音和图文提示。 - 15、需配备指导患者或操作人员进行贴片的功能。 - 16、开机时需具有蜂鸣器提醒功能，正常输出时需具有LED 闪光指示功能。 | 4.9 |
| 三 | 1.质保/服务期限：自合同签订之日起3年 2.服务地点：南宁市第二人民医院 |  |  |  |

- 项目四

| 序号 | 项目 名称 | 数量 单位 | 技术参数/服务内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1台 | - 供电电源需满足100-240V~，50/60Hz。 - 振动频率需≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节。 ▲振动压力需在0-5kPa以内，需满足1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节。 - 振动压力控制精度输出值与设置值的误差需不超过±0.2kPa。 - 定时时间需满足1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节。 - 需具备≥10.7寸人机交互操作界面，需内嵌≥4.3寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）。 - 需支持通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护。 - 空气脉冲发生器需采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定，整机设计使用期限需≥10年。 ▲需采用全胸充气背心倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡。 - 需具备背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选。 - 需具有可拆卸内衬设计，满足单人单用，避免交叉感染。 - 需可选配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作。 | 7 |
| 二 | 1.质保/服务期限：自合同签订之日起1年 2.服务地点：南宁市第二人民医院 |  |  |  |

项目五

| 序号 | 项目 名称 | 数量 单位 | 技术参数/服务内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 半导体激光脱毛仪治疗头 | 1套 | 1.工作激光波长：808nm， 2.工作模式：AC参数：脉宽:80mS； HR参数脉宽:100mS: SR参数脉宽:2x150mS; SHR参数脉宽:100mS; 3.激光窗口光斑尺寸：10mm*12mm | 7 |
| 二 | 1.质保/服务期限：自合同签订之日起1年 2.服务地点：南宁市第二人民医院 |  |  |  |