PGT实验室测序仪维修项目服务需求

采购预算金额：9万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | PGT实验室测序仪维修 | 1 | 台 | 第二代高通量基因测序仪MiSeq Dx，序列号C70316，出现故障。项目启动前做设备整体相关的系统和运行检测，测试过程中发现管路体积测试项失败，多个管路测试结果失败，根据测试结果与现象判断怀疑液路的试剂选择阀和传感器、以及相关管路有故障，预估判断如下需要维修一下配件： 1. 24孔试剂选择阀 2. 流体传感器连接线 3. 2孔歧管等损坏 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 1.质保/服务期限：自合同签订之日起3个月内完成以上所述故障的维修，更换的配件保修从安装完成之日起质保90天。 2.服务地点：南宁市第二人民医院 3.原设备为illumina公司生产，属于精密仪器，测序仪中的关键部件和技术均为illumina原厂专利，因此要求维修配件均为原厂新品。 4.需要经过原厂培训并获得维修资质的专业工程师和原厂质检合格的专业维修、校准工具进行维修。 |  |  |  |  |