- 全自动生化分析仪（7180-1、7180-2）

- 年保维护项目服务需求

采购预算金额：3.4万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全自动生化分析仪（7180-1、7180-2）年保维护 | 2 | 台 | 日立7180E型全自动生化分析仪2025年度维保项目服务如下： 1、7180E型 安装日期：2018/01/22 ，产品编码：6110-03 2、7180E型 安装日期：2011/12/31 ，产品编码：2336-08 3、服务期内，每年提供设备定期保养4次（其中包含一次深度保养，能够对设备做预防性维护及部件换新），对设备提供定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。 一、仪器保养及检测服务内容： （一）反应系统：光栅侧窗、滤光片清洁、光度计值确认，灯泡更换确认。 （二）反应系统：反应槽、反应杯、透光窗、滤网、液面传感器、水循环/溢出状态、温度的检查及清洁。 （三）清洗机构部件：吸嘴下降位置、缓冲动作、吸力、外表面、运动动作，清洁液/杯空白水量/洗净水吐水量、管路检查、清洁、机构上油、机构位置确认。 （四）加样机构：样品机构/试剂机构运动动作（上下、旋转）检查、清洁上油，密封垫更换（定期）。 （五）试剂机构：机构清洁上油，反应杯、试剂瓶位置判断与调整，针清洁，冲洗槽清洁机构运动动作检查、密封垫更换（定期）。 （六）搅拌机构：机构运动动作（上下、旋转）检查、清洁、上油，搅拌棒清洁、位置检查、洗净槽清洗。 （七）转动机构：样品盘、试剂盘、反应盘运动动作、检知位置清洁。 （八）电气部件：电压确认、电器部分清洁。 （九）给排水：供水滤网、管路、给水泵检查及清洁，电磁阀动作检查及清洁，水质检测。 （十）真空系统：清洗真空电磁阀，检查真空泵膜片。 （十一）冷却系统：检查制冷功能是否正常。 二、耗件更换清单： （一）7080/7170/7180/7600密封垫 （二）7080/7180 ISE试剂密封垫 （三）滤光片 （四）ISE（电解质模块）线阀 （五）7180清洗软管 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 1.质保/服务期限：自合同签订之日起维保1年；耗件需提供3个月保修保换服务 2.服务地点：南宁市第二人民医院五象医院 |  |  |  |  |