婴儿培养箱3台项目采购需求

采购预算金额：3.2万/台，共9.6万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 婴儿培养箱 | 3 | 台 | 一、主要技术参数： 1工作电源：AC220V/ 50HZ 2输入功率：≤850VA 3控温方式：箱温控制 4控温范围：25℃～37℃ 5★箱温显示温度范围：5～60℃ 6培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃ 7平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃ 8温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ 9温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ 10婴儿床倾斜角度：无级可调 11水箱可单独取出，便于清洁消毒 12前面板具有温度校正功能； 13具有数据储存功能； 14具有正门独立锁定装置； 15具有RS-232接口； 16具有氧气输入接口； 17故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等 18具有上蓝光治疗装置，光源为LED 19上灯箱内置光源：采用蓝光LED,LED灯珠数量≥100颗 20★具有整机注册证明，符合国家安全要求。 21★设备使用年限10年 22箱内噪声≤45dB(A) |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 1.质保/服务期限：自合同签订之日起，整机质保5年。 2.服务地点：南宁市第二人民医院 3.配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机脚，黄疸治疗装置。 |  |  |  |  |