新生儿床旁监护仪（病人监护仪）项目

采购需求

采购预算金额：4.4万/台，共8.8万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新生儿床旁监护仪（病人监护仪） | 2 | 台 | 1：整机要求： ★1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥7通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.6、监测患者类型为小儿、新生儿，所有监测参数适用于新生儿，标配新生儿专用附件。 1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 1.8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 ★1.9、监护仪设计使用年限≥8年。支持消毒液49种 ★1.10、USB接口支持连接鼠标，键盘，条码扫码枪和遥控器等设备 2.监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温参数监测。 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿。 2.3、提供新生儿专用心电电缆 2.4、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.5、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.6、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.7、支持≥20种心律失常分析，适用于新生儿。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 ★ 2.9、提供SpO2,PR和灌注指数（PI）参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。 ★2.10、提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX7。 2.11、配置无创血压测量，适用于小儿和新生儿。 ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~210mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~110mmHg，平均压15~120mmHg。 2.14、提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括〉=3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测， 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。 2.16、可升级有创压监测，适用于小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 2.17、可升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2监测，采用微流技术，采样速率50ml/min 3.系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。 3.3、提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数 ★3.4、提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查 ★3.5、提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理 3.6、大字体界面支持4个参数区的设置和显示。 3.7、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.8、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.9、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值;≥1000组NIBP测量结果 3.10、≥110小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.11、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.12、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.13、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 1.质保/服务期限：自合同签订之日起整机保修5年 2.服务地点：南宁市第二人民医院规定地点 3.配置： （1）主机，1台 （2）血氧主电缆，1根 （3）血氧探头，1份 （4）无创血压导气管，1根 （5）血压袖套,1套 （6）电池，1块 （7）电源线，1根 （8）使用说明书，1本 （9）中文操作卡，1份 （10）设备保修卡，1份 （11）设备保修卡，1份 （12）合格证，1份 |  |  |  |  |