加长腹腔镜（腹腔内窥镜）项目技术参数需求

采购预算金额：9.8万/台，共9.8万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 加长腹腔镜（腹腔内窥镜） | 1 | 把 | 1.有效景深范围：5-100mm、单位相对畸变量≥-40%。。 2.内窥镜采用柱状晶体镜技术，镜身有技术标识。 3.成人腹腔镜：视向角30°，视场角≥75°。 4.柱状晶体镜分辨率达：≥9.36lp/mm。 5.内窥镜的工作长度范围：≥420mm。 6.内窥镜具有CE标识。 7.高温高压灭菌次数：≥500次。 8.可选主机同品牌直径≤5mm的内窥镜。 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 1.质保期限：3年 2.服务地点：南宁市第二人民医院 |  |  |  |  |