恒压排烟气腹机（恒压排烟气腹机系统）项目技术参数需求

采购预算金额：7.9万/台，共7.9万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 恒压排烟气腹机（恒压排烟气腹机系统） | 1 | 台 | 1、气体供应方式：气瓶和墙式。 2、对电击防护：CF 型应用部分。 3、触摸屏设计：显示参数和故障信息 ，屏幕尺寸应 ≥7 英寸。操作页面需：采用多页、中文操作页面，可预设数值，操作简单便捷。 4、充气压力限制在：5mmHg-20mmHg 之间。 5、流速范围：提供 5/15/30 L/min。 6、模式分类：具有恒压排烟模式、标准气腹等模式，具有连续进气模式和断续进气模式选择。 7、普通模式：可设定流量与压力，能与常规穿刺器使用，单通道实现充气及测压。 8、循环模式：能实现恒压状态下全密闭循环注气及持续测压，全程恒定腹压，自动排烟，在使用吸引器时仍能维持设定值，减少擦镜次数，保证手术空间及视野。 9、全密闭循环功能：全程持续测压，超过设定腹腔压力时，气体过滤后经 设备端自动排气泄压，以保持恒定腹压，不经穿刺器通道排出导致医务人员被动吸入烟雾，打造无烟手术室。 10、排烟范围：有三档流速选择，主机自带循环过滤功能，附属设备能及时清除腹腔烟雾,全密闭循环瞬时排烟，最大排烟流量能达≥10L/min。 11、过滤效率：配套气体过滤器根据 GB/T 6165:2021的检测标准，对0.01um 粒径的颗粒物平均过滤效率需要达99.00%。 12、气体供气压力不足声视时发起警报：CO2 气体压力不足触发声音以及控制面板提示警报。 13、腹部过压声视时发出警报：达到上限值时触发声音以及控制面板提示警报。 14、气体循环保持恒温：腔内气体过滤后全密闭内循环回流到气腹机再利用，避免干冷气体刺激，气体温度更接近人体温度，节约二氧化碳使用量。 15、配套本设备恒压排烟过滤组件参数，需具备进气、排烟、测压独立分路设计和全密闭阻气密封阀结构。 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 1.质保期限：3年 2.服务地点：南宁市第二人民医院 |  |  |  |  |