幽门螺旋杆菌检测仪项目技术参数需求

采购预算金额：4.0万/台，共4.0万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 1 | 台 | - 采用单通道采集数据。 - 自动校正。 - 自动给出DPM及HP感染的阴性、阳性、阳性+、阳性+ +、阳性+ + +、阳性+ + + + 六类诊断结果。 - 自动故障诊断。 - 自动扣除本底计数。 - 自动进行测量数据打印，仪器自带热敏式微型打印机，使用更便捷。 - 采用卡式进样，解决了上下传动和抽屉式进样带来的机械故障。 - 所有线路板均高度集成，便于维护和维修。 - 采用18.8cm×10.5cm大尺寸、高分辨率液晶触屏显示操作界面、输入受检者信息。 - 通过加密充值U盾授权仪器使用次数，实现专卡专用，保证检测准确度。 - 在高（低）温、高相对湿度、高（低）气压下： ①仪器的本底计数率≤40min-1（可提供国家认可的检验报告）； ②仪器每个GM管的14C探测效率≥8%（可提供国家认可的检验报告）。 - 在连续工作8h中，仪器检测样本的稳定性误差≤10%。 - 计数精密度符合辐射统计涨落的理论期望值。 - 超大计数容量设计，可循环存储3000例检测数据。 - 仪器自动选定测量时间为250秒。 - 仪器功耗≤30VA。 - 尺寸：320mm×280mm×218mm。 - 净重：9.0Kg。 - 仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理，并配备图文打印工作站，连接标准打印机实现格式化报告打印。 - 可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS、HIS等系统。 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| - 质保期限： 主机免费保修 12 个月。质保期内主机服务和材料等费用全免，负责产品终身维修、保养，保修范围外有偿维修，只收成本费。 - 应急维修时间安排： 仪器在使用过程中，如发生质量问题，维修人员在接到通知后最迟 1 小时内给予答复，12 小时内到达维修现场。 - 产品安装安排： 安装阶段所产生的运输费、安装费、调试、风险、质保期内的售后服务费等均由厂家承担。 - 维护保养的安排： ●仪器均是全新没有使用过的 ● 每一台仪器均由专业人员安装调试,免费为用户进行设备操作教学、日常维护、故障排除。 5.服务地点：南宁市第二人民医院 |  |  |  |  |