高频胸壁振荡排痰仪项目技术参数需求
采购预算金额：5.4万/台，共5.4万元
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	服务需求

	一
	高频胸壁振荡排痰仪


	1
	台
	振动频率范围需≤17Hz，精度需控制在±15%，调节步长需1Hz，长按需可连续调节。

振动压力需在1-3.5kPa范围内，1-10级可调，调节步长需1级，长按需可连续调节，控制精度需±0.2kPa。

定时时间需在1-60min可调，调节步长需1min，长按可连续调节，控制精度需±1%。

操作界面需≥10.7寸，内嵌需为高清彩色液晶显示屏需≥4.3寸，需具备中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、治疗时间等）。
显示屏亮度需可调节，给用户更好的体验。
治疗模式需≥5种可选，包含常规模式、滚动模式、P1模式、P2模式、P3模式等（P1、P2、P3模式，也可以称为编程模式）。
常规模式需可以自定义设定频率、压力和治疗时间。

滚动模式需通过设置两个点的频率和压力，并设置第一个点到第二个点所占用定时时间百分比，使治疗强度逐渐增加。

编程模式需具备通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求。
需具备咳嗽暂停功能，咳嗽暂停时间需在10s-5min可调。

需具备紧急停止保护功能，通过手持开关实现患者自主的一键急停。
需具备自动泄压功能，在按下暂停键后，充气气囊压力从最大压力下降到0.2kPa的时间≤10s。
空气脉冲发生器需采用直流无刷电机和鼓风机，使其能量输出稳定。

背心需采用全胸充气型“倒V式”设计，需确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡。
背心类型需满足≥25种背心式或胸带式气囊可选，可满足更多临床需求（需提供注册检验报告）。
背心长度需支持≥三档可调，可满足不同体型患者需求。

背心需由外套及气囊两部分组成，背心内衬需可拆卸，满足单人单用，避免交叉感染，外套需可按普通衣物的方式进行清洗和消毒，清洗后需可与内层气囊重新组装。

患者状态监测需兼容“指脉氧”，实时监测患者心脉和血氧饱和度，且可通过设置血氧、脉率、呼吸率上下限，实现报警功能，实时监测患者状态。

需具备智能记忆功能。对治疗过程中调节的参数，仪器可自动记忆该参数，在每日开机使用中自动使用该参数，节省参数设置时间。

需具备治疗记录存储功能。方便日常治疗管理及科研工作。

使用期限需≥10年。

主机质量需≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）需≤350mm×240mm×240mm，方便临床科室使用。

需配置移动台车，方便病床间移动治疗；台车需配有挂篮，方便各类配件存储。



	二、商务条款

	质保期限：5年
2.服务地点：南宁市第二人民医院


