血液成分分离机项目技术参数需求
采购预算金额：9.8万/台，共9.8万元
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	服务需求

	一
	血液成分分离机
	1
	台
	一、主要技术参数：

1.★富血小板血浆专用采集设备。

2.★配套采集富血小板血浆专用耗材；全封闭一次性管路， 无污染风险；配备4个10ml分装袋，临床可根据治疗需求实现密闭快速分装，确保PRP的无菌性、安全性，满足部分患者多疗程的需求；单次循环约10～15分钟，单个循环采集体积约为：10～20mL，最多可采5个循环，采集富血小板血浆体积范围约为10～100mL。(仅供参考)。

3.★专用耗材为一体化管路，安装时间约1min,安装快捷

4.★单针杯式分离。


5.★离体血液循环量少，约180mL。


6.★血液残留量少，约15mL。


7.12寸彩色触摸屏，采用触摸+按键双控制，中文人机界面友好。


8.移动式设备。


9.访问权限控制，对设备使用与维护进行授权管理，保障工作数据安全。


10.开机无需预热；耗材安装无需盐水冲洗。


11.系统自检包括安全系统、电源系统、蠕动泵、管路压力监视器DPM、系统压力监视器SPM、 阀门、线路感应器、钵光电传感器、空气探测器、离心机、袖带系统、称重系统。

12.设备可修改运行参数，包括循环数、PPP收集、中间还输盐水置换量、最后还输盐水置换量、采集泵速、还输泵速、袖带压力。


13.★血小板采集目标浓度可设定范围为：500～2000*10⁹/L。


14.袖带压力调节范围为10mmHg～100mmHg。


15.采集阶段血泵转速范围10～100 RPM。


16.还输阶段血泵转速范围10～120 RPM。


17.抗凝剂泵和血泵转速比例的可设定范围为1:8～1:16

18.离心机额定转速5500RPM。


19.设备工作时的噪声应不大于62dB,且不得有异常杂声。

20.设备运行平稳状态时振幅应不大于0.1mm。


21.工作界面实时显示各项参数。


22.配备条码扫描窗口及报表打印机，可以扫描耗材条码及 打印报表功能。


23.离心机三重防护，直流无刷电机。


24.配备独立抗凝剂泵和抗凝剂称，对抗凝剂使用实施双重 监测。


25.配备防红细胞污染线路感应器。


26.★配备离心仓内温度传感器。


27.产品重量(kg):约90;

产品尺寸(cm):67*54*160(宽*深*高)。


28.设备正常工作条件如下：

a)环境温度：10℃～30℃;

b)相对湿度： ≤80%;

c)大气压力：86kPa～106kPa(645mmHg-795mmHg);

d)使用电源：220V～,50Hz;

e)保险丝规格：φ5mm×20mm,6A,L/F,250V;

f)设备的输入功率：≤500VA。


29.使用期限：7年。


	二、商务条款

	1.质保/服务期限：自合同签订之日起，整机质保1年。

2.服务地点：南宁市第二人民医院

3.配置：
序号

产品名称

单位

数量

1

血液成分分离机

台

1

2

合格证

张

1

3

说明书

份

1

4

检验报告

份

1

5

保修卡

张

1

6

电源线

根

1

7

袖带

套

1

8

U-key

个

1

9

漏液收集袋

只

2

10

热敏打印纸

卷

2

11

熔断器

个

2




