吞咽神经肌肉低频电刺激仪项目技术参数需求
采购预算金额：共9.8万元
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	服务需求

	一
	吞咽神经肌肉低频电刺激仪


	1
	台
	▲1、需适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗

2、需满足双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。

3、输出强度需在0mA至80mA或0V至80V范围内可调，步长需为0.5mA或0.5V。

4、脉冲频率需在20Hz至100Hz可调，步长需为1Hz。

5、脉冲宽度需在100μs至400μs可调，步长需为10μs。

6、脉冲的上升时间和下降时间需在1s至10s可调，步长需为1s。

7、脉冲的维持时间需在1s至55s可调，步长需为1s。

8、脉冲的断电时间需在3s至75s可调，步长需为1s。

9、需具备七种电极治疗方式。

▲10、需可进行口腔内及口腔外电刺激功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11、固定电极需具备三种治疗模式。 

12、需有内置电极放置图示，方便使用。

▲13、需提供电刺激手柄给治疗师操作。

14、需有开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

	二、商务条款

	1.质保期限：一年

2.服务地点：南宁市第二人民医院


