电动病床（康复直立病床）项目技术参数需求
采购预算金额：共7.60万元
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	服务需求

	一
	电动病床（康复直立病床）
	1
	台
	床体尺寸：2150x1100x(490-710)mm

床垫平台尺寸：1950x900mm，床垫尺寸：1950x900x50

床下框离地间距需≥140mm 方便移位机及其他康复设备的使用

床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动

需配备手控制面板和护理控制面板（ACP），带整体功能锁定的装置

靠背需具备有手动紧急CPR释放装置，两侧设有把手释放装置

★床体前方框架开叉结构，增加直立状态稳定性。
★需具备6个电机控制床体升降及角度调节

需配备4个输液架孔，两侧4个引流挂勾 

配备蓄电池，可在断电状态下继续工作

床尾两侧固定脚钉设计，站立使用状态下自动移至床体中间，减轻前轮的承载压力

靠背角度：0-73度,±5度

曲腿角度：0-30度，±5度

特伦德伦伯卧位和反特伦德伦伯卧位:0-13度

直立倾斜角度：0-85度，±5度

工作承重≥250kg

倾斜装载重量≥70kg

最大用户重量≥170kg

电压：100-240V，~50/60Hz；最大电流：3.15A

额定负载最大10%，连续使用2分钟，间隙18分钟后再操作

设备具备二类医疗器械注册证，且符合临床护理承载使用，也可提供85度直立训练体位或康复直立训练

脚托板安全工作载荷不小于1500N，绑带安全工作载荷不小于500N（具备第三方检测报告）

床垫防水、抗菌防螨PVC皮革(具备证明文件）

★具备防褥疮床垫：用于预防患者长期卧床引起的压疮。海绵及中空纤维立体支撑，不带气囊，可机洗、水洗。防褥疮床垫需具备医疗器械生产备案凭证。
★使用年限：≥8年。

	二、商务条款

	1、质保期限：一年

2、服务地点：南宁市第二人民医院

	三、主机及配件

	名称
	数量
	备注

	电动推杆
	6个
	

	控制盒
	1个
	

	绑带
	1套
	

	中控锁脚轮
	4只
	

	备用电池
	1个
	

	床头/脚板
	1套
	

	护栏
	4个
	

	护理控制面板
	1个
	

	手控板
	1个
	

	输液架
	1个
	

	引流挂钩
	4个
	

	床垫
	2张
	含一张防褥疮床垫


