数字式心电图机、肺功能咬嘴（塑料）

项目技术参数需求
采购预算金额：共5.10万元
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	服务需求
	最高限价

	一
	数字式心电图机
	1
	台
	数字式心电图机，支持12导心电图采集

心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。

显示屏幕≥10英寸

具备LAN、USB等传输接口

支持智能操作系统，可远程更新升级

心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

耐极化电压：±500mV

定标电压：1mV±1%

共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）

内部噪声：≤10μVP-P

频响范围：0.05Hz~250Hz（-30%～+10%） 

存储量：支持最高10000份心电数据存储

锂电池额定容量≥8000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作

具备支持全导联起搏检测，准确识别起搏信号

QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。

记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。

阿托品试验采集及处理流程。
任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。
梯形图生成技术。
具有向量分析技术。
支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

*实现与医院现有纳龙心电信息系统无缝对接。
	4.10万元

	二
	肺功能咬嘴（塑料）
	5000
	个
	职业病粉尘检测，肺功能仪器使用一次性耗材
符合国家卫生标准，避免交叉感染，确保检测结果准确可靠。  

材质安全无毒，具有良好密封性和适配性，适用于各类肺功能检测设备。  

每个咬嘴均独立包装，便于储存和取用，提升操作效率。
	2元/个，共1万元

	二、商务条款

	质保期限：设备要求质保三年

2、服务地点：南宁市第二人民医院


